### 包1：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁控溅射仪（核心产品） | *1、系统极限真空度：≤8x10-6Pa(经烘烤除气后)； - 抽速：从大气开始抽气：溅射室30分钟内达到≤6.6x10-4Pa； 3、溅射室系统停泵关机12小时后真空度：≤5Pa； 4、真空室：304不锈钢制造，尺寸≥500mm*500mm*550mm，具备烘烤除气及照明功能。 5、磁控溅射靶1套，靶尺寸≥3英寸，带有独立挡板，靶基距调节范围≥90-130mm。 6、样品台：规格≥6英寸，向小兼容，样品台加热器加热温度，室温——800℃。 *7、离子能量调节装置1套，电压调节区间为：0——300V，改善应力分布，避免膜层开裂翘曲。 *8、质量流量控制器：配置标准3路质量流量控制器，氩气≥200SCCM、氧气≥50SCCM、氮气≥50SCCM（准确度：±1.5%F.S），具备气体自动搅拌功能。 9、泵抽系统：分子泵加机械泵的泵抽方式，脂润滑分子泵抽速≥1300L/s，机械泵抽速≥13L/s。 10、真空测量：配置全量程复合真空计1套，量程范围1x105Pa-1x10-7Pa，高精度薄膜真空规1套，规格0.013Pa -13Pa。 11、电控系统：系统采用配方式自动工艺流程，提供开放式工艺编辑、存储与调取执行，实现真空获得、控制温度、镀膜工艺、真空释放等工艺的自由组合，并一键式全自动运行。 12、配件：专用维修工具1套（螺丝刀，扎带，各种型号扳手等）、静音空气压缩机1套（排气量不小于140L/min）、冷却水循环机1台（制冷量不小于6.2KW）。 | 台 | 1 |
| 2 | 手套箱 | 1.主要参数： 水氧指标：﹤1 ppm； 箱体泄漏率：﹤0.001vol%/h。 2.技术指标： *1）手套箱箱体 箱体：名义尺寸：长度：≥2440mm深度：≥750mm；高度： ≥900mm 材料：304不锈钢 前窗：有倾斜角的视窗，保持视角垂直，使视线不发生变形，透明钢化安全玻璃，厚度≥8mm；玻璃视窗采用实芯O型圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏；提供官方样册及机构示意图等证明材料。 2)大过渡舱 过渡舱 尺寸：直径≥ 360mm,长度≥ 600mm 材料：304不锈钢 3)小过渡舱 过渡舱 尺寸直径 ≥150mm，长度≥300mm，进入手套箱部分长度≥100 mm *4）气体净化循环系统 净化柱 功能：气体密闭，除水、除氧 容器材料：304不锈钢 净化材料：铜触媒：≥4.8 kg 分子筛：≥4.8 kg 净化能力：除氧：≥60L 除水：≥2Kg 水氧指标：≤1ppm 循环系统 循环能力：集成风机流量≥90m3/h 加装变频器，具有可变频功能 再生 操作：PLC自动控制再生过程 再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%) 控制阀：电磁集成阀 (不锈钢集成阀座，单柱为六个阀集成)，通过优化系统管路布置，具有漏点少，检漏便捷等特点，使设备稳定可靠；提供官方样册及实物图等证明材料。 5）显示系统：显示运行状态，箱体压力、系统记录等 6）真空系统控制情况 可手动或通过PLC启动，流量≥12m3/h ,可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa *7）水分析仪 测量范围为0～500ppm；采用P2O5传感器，可以进行清洗并重复使用，避免了一次污染即报废的问题；提供证明具有该功能的技术证明文件。 *8）氧分析仪 测量范围为0～1000ppm,采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在空气中的问题；提供证明具有该功能的技术证明文件。 9）箱内有机溶剂吸附器 放置箱内，尺寸：直径≥136mm,高度≥256mm，填充活性炭，具有在不破坏高纯气氛环境下快速更换材料的特点，节约高纯气体消耗。 | 台 | 1 |
| 3 | 辊压机 | 1.电源：AC 220V 50/60HZ 2.功率：≥2000W 3.轧辊宽度：≥220mm 4.轧辊线速度：0-26mm/s（可调） 5.轧辊间隙：0-1.8mm（可调） 6.轧辊硬度：HRC60-62 7.采用高精度温度控制器分别控制两扎辊温度 8.最高加热温度：≥200℃ 9.长期轧制温度：≥180℃ 10.热电偶：K型 11.电机采用≥24V带减速齿轮的高扭矩电机 12.电机功率：≥40W 13.可在氩气环境的手套箱内使用 | 台 | 1 |
| 4 | 动力电池测试系统 | 一、基本参数 *1、通道数：≥16 *2、通道并联：支持≥4个通道并联 3、输入电源：3PH-AC380V±15% 50/60±5Hz 4、功率因数：≥99%（满载） 5、THDi：≤5%（满载） 6、输入功率：≥34.3KW 7、输入电流：≥52.1A/每相 8、整机效率(Max)：≥75% 9、噪声：≤65dB 10、设备尺寸W*D*H：≤600*660*1850(mm) 11、重量：≤306KG 12、功率控制模块类型：MOSFET 13、输入电源接线方式：三相五线 14、保护：防浪涌、防孤岛、过欠频、过欠压、缺相保护等 15、防护等级：IP20 二、性能指标 1、电压电流检测采样：四线制连接(充放电同口) 2、电压：充电: 0V～5V，放电: 1.5V～5V，最低放电电压：1.5V，精度≤±0.05% of FS，分辨率：≥24bit 3、电流：通道范围：多量程，最小量程≥75A，最大量程≤300A，精度（独立量程）:≤±0.05% of FS,恒压截止电流:≤0.05% of FS（每个独立量程）,分辨率：≥24bit 4、功率:单通道输出功率:≥1.5KW,整机输出功率:≥24KW 5、时间:电流响应时间 （10%FS TO 90%FS）:≤3ms 6、电流转换时间（-90%FS TO 90%FS）:≤6ms 7、最小工步时间:≤0.1s 8、输入阻抗:≥250KΩ 9、充放电模式:恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、恒功率恒压充放电、恒压恒阻放电、恒阻放电、电压斜坡、电流斜坡,截止条件:电压、电流、相对时间、容量、-ΔV 10、工况模拟工步:充放电模式:电流、功率，切换：支持充放电连续切换，截止条件：时间、行号，下载数据量：≥100万行工况下载 11、脉冲工步：充放电模式：电流、功率，最小脉冲宽度：50ms，脉冲个数：单个脉冲工步可支持32个不同的脉冲，切换：支持充放电连续切换，截止条件：电压、相对时间 12、DCIR直流内阻测试：支持自定义取点进行DCIR的计算 13、安全保护：设置软件保护参数包括电压下限、电压上限、电流下限、电流上限、延时时间，防止测试样品过载。硬件保护功能包括防反接保护、过压保护、过流保护、过温保护，对使用者进行错误步骤提醒，保护设备正常运行测试。 三、数据管理与分析 1、工步设置方式：表格编辑 2、数据记录频率：≥100Hz(单通道的辅助通道>2为10Hz) 3、数据库：采用MySQL数据库集中管理测试数据 4、数据输出方式：Excel、Txt 5、曲线类型：可自定义绘图，4个Y轴 6、循环测试范围：1～65535次 7、单循环工步数：≤255 8、循环嵌套：≤10层 四、通信方式 1、上位机通讯方式：基于TCP/IP协议 2、通信接口：以太网 3、下位机通信波特率：≥1M带宽 4、上位机通信波特率：10M～100M自适应 5、组网方式：通过交换机及路由器组建局域网 五、AUX辅助测试系统 1、温度辅助通道：温度范围：T型热电偶：-70℃～260℃，温度精度：≤±1℃，温度分辨率：≤0.1℃ 2、电压辅助通道：电压范围：0V～5V，电压精度：≤±0.05% of FS，电压分辨率：≤0.1mV | 台 | 1 |
| 5 | 动力电池测试系统 | 一、基本参数 *1、通道数：≥8 *2、通道并联：支持≥4个通道并联 3、输入电源：3PH-AC380V±15% 50/60±5Hz 4、功率因数：≥99%（满载） 5、THDi：≤5%（满载 ） 6、输入功率：≥17.1KW 7、输入电流：≥26.0A/每相 8、整机效率(Max)：≥75% 9、噪声：≤65dB 10、设备尺寸W*D*H：≤600*660*1350(mm) 11、重量：≤173KG 12、功率控制模块类型：MOSFET 13、输入电源接线方式：三相五线 15、保护：防浪涌、防孤岛、过欠频、过欠压、缺相保护等 16、防护等级：IP20 二、性能指标 1、电压电流检测采样：四线制连接(充放电同口) 2、电压：充电: 0V～5V，放电: 1.5V～5V，最低放电电压：≤1.5V，精度≤±0.05% of FS，分辨率：≥24bit 3、电流：通道范围：多量程，最小量程≥75A，最大量程≤300A，精度（独立量程）:≤±0.05% of FS,恒压截止电流:≤0.05% of FS（每个独立量程）,分辨率：≥24bit 4、功率:单通道输出功率:≥1.5KW,整机输出功率:≥12KW 5、时间:电流响应时间 （10%FS TO 90%FS）:≤3ms 6、电流转换时间（-90%FS TO 90%FS）:≤6ms 7、最小工步时间:≤0.1s 8、输入阻抗:≥250KΩ 9、充放电模式:恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、恒功率恒压充放电、恒压恒阻放电、恒阻放电、电压斜坡、电流斜坡,截止条件:电压、电流、相对时间、容量、-ΔV 10、工况模拟工步:充放电模式:电流、功率，切换：支持充放电连续切换，截止条件：时间、行号，下载数据量：≥100万行工况下载 11、脉冲工步：充放电模式：电流、功率，最小脉冲宽度：≤50ms，脉冲个数：单个脉冲工步可支持≥32个不同的脉冲，切换：支持充放电连续切换，截止条件：电压、相对时间 12、DCIR直流内阻测试：支持自定义取点进行DCIR的计算 13、安全保护：设置软件保护参数包括电压下限、电压上限、电流下限、电流上限、延时时间，防止测试样品过载。硬件保护功能包括防反接保护、过压保护、过流保护、过温保护，对使用者进行错误步骤提醒，保护设备正常运行测试。 三、数据管理与分析 1、工步设置方式：表格编辑 2、数据记录频率：≥100Hz(单通道的辅助通道>2为10Hz) 3、数据库：采用MySQL数据库集中管理测试数据 4、数据输出方式：Excel、Txt 5、曲线类型：可自定义绘图，4个Y轴 6、循环测试范围：1～65535次 7、单循环工步数：≤255 8、循环嵌套：≤10层 四、通信方式 1、上位机通讯方式：基于TCP/IP协议 2、通信接口：以太网 3、下位机通信波特率：≥1M带宽 4、上位机通信波特率：10M～100M自适应 5、组网方式：通过交换机及路由器组建局域网 五、AUX辅助测试系统 1、温度辅助通道：温度范围：T型热电偶：-70℃～260℃，温度精度：≤±1℃，温度分辨率：≤0.1℃ 2、电压辅助通道：电压范围：0V～5V，电压精度：≤±0.05% of FS，电压分辨率：≤0.1mV | 台 | 4 |
| 6 | 电池测试系统 | 1.外观尺寸:≥74cm×70cm×25cm 2.输入电源:单相AC 220V ±10% / 50Hz 3.交流阻抗:≥1MΩ 4.电压范围:充电电压：0V-60V；放电电压：≥2.5V 5.电压精度:实际控制精度：≤±（0.05%RD+0.05%FD）；稳定度：≤±（0.05%RD+0.05%FD） 6.电流范围:300mA----300A 7.电流精度:实际控制精度：≤±（0.05%RD+0.05%FD）；稳定度：≤±（0.05%RD+0.05%FD） 8.充电模式:恒流充电 /恒压充电 /倍率充电/ 恒功率充电/恒压限流充电 9.放电模式:恒流放电/恒阻放电/倍率放电/恒功率放电/恒压限流放电 10.限制条件:电压、电流、相对时间、容量、-△V、倍率电流，容量统计C1,时间统计T1,计数器N1,计数器N2 11.记录条件:时间变化△t：50ms—3600s/电压变化△U：0.001mV---5V/电流变化△I：0.001mA—5000mA 12.记录频率:≥20Hz 13.测试事件记录：运行、停止、保护信息、参数重置、通道变更、在线校准等事件记录 14.循环次数：1-99999次 15.循环嵌套：支持≥3层嵌套 16.运行保护：支持停电保护、通讯间断保护、电脑死机保护、系统死机保护 17.保护条件：延迟保护、过压、欠压、过流、过容、过温、单体过压、单体欠压 18.报警方式：测试完成提醒、安全保护报警、异常错误报警、弹幕提示信息 19.通道特性：≥1通道/台，可独立编程，互不干扰 20.控制方式：恒流源与恒压源采用双闭环结构，高精度线性调整 21.基准特性：采用专用基准集成芯片；温度系数：≤5ppm/℃（最大值） 22.AD/DA：AD：≥24bit；DA：≥16bit 23.屏显信息：≥3寸LCD（箱号、电压量程、电流量程、通信状态、通道号等）亮度可调节 24.通讯方式：USB/RS485，采用光电隔离技术，最多接入256台 25.散热方式：风冷，风机转速支持程控、温控、全速三种模式可选 26.接入方式：铜鼻子 27.测试方案特性：方案脚本独立(可任意拷贝、创建、修改、删除等)、循环控制,数据分析,数据库集中管理,实时曲线、曲线比较等 28.工步编辑特性：根据运行模式智能判断逻辑关系，提示错误操作，并自动填入主参数及截止条件参数，也可手动修改 29.模式操作特性：启动、停止、续接启动、强制跳转、参数重置、变更通道等 30.DCIR测试：支持定点进行DCIR的计算 31.超级电容器：具备超级电容器测试功能，可测漏电电流 32.显示分辨率：≥6位有效数字（电压×.××××× 电流×××.×××） 33.数据展现方式：座标曲线（X、Y座标可自定义）、图形、数据列表（过程、明细分层） 34.数据导出：可导成EXCEL、TXT、图形（可指定工步或指定循环导出） 35.数据另存：支持单个或多个数据另存，多个数据另存自动新建文件夹，文件名自动加入启动时间及箱号和通道号，方便数据存储，筛查。 | 台 | 1 |
| 7 | 生化培养箱 | 1.控温范围：0～65℃ 2.恒温波动度：高温≤±0.3℃/低温≤±0.5℃ 3.温度均匀度：≤±1.0℃（空载25℃） 4.温度分辨率：≤0.1℃ 5.输入功率：≥1150W 6.内胆尺寸W*D*H(mm)：≥570*500*840 7.外形尺寸W*D*H(mm)：≤720*790*1600 8.容积：≥250L 9.载物托架：≥3pcs 10.定时范围：1～9999min 11.标配2个≥50mm测试孔，可引线进箱体 12.标配L：≥164mm，W:≥71mm大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作 13.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内隔板间距可调 | 台 | 14 |
| 8 | 超声波处理器 | 1.电 源：220V/50HZ 2.频 率：≥20KHZ 3.输出功率：≥450W 4.功率调节：0%—100%，5%递增 5.超声模式：脉冲模式/连续模式 6.定时功能：≥85*23MM液晶屏，1s~99h可调 7.压电变频能量转换器：CV33，PZT锆钛酸铅压电陶瓷，直径：≥63mm 长度：≥153mm 8.变幅杆材质：钛合金材料，TI-6AL-4V 9.变幅杆长度：≥134mm 10.处理容量:0.1ml—300ml 11.标配探头:≥Φ13mm 12.主机尺寸:≤250×370×250mm 13.隔音箱尺寸:≥240×250×390mm 14.主机重量:≤10.5kg 15.隔音箱重量:≥4.5kg 16.升降台:不锈钢材质≥100×100mm | 台 | 1 |

### 包2：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式高低温湿热试验室 | 一、性能参数： *1、内尺寸：宽2000*高2000*深2000 mm； *2、外形尺寸：宽2200*高2280*深3320 mm； *3、温度范围：-50℃～+150℃； *4、温度偏差：≤±2.0℃（空载）； *5、温度波动度：≤±0.5℃（空载）； *6、降温速率：+80℃～-50℃，0.5℃/min； *7、升温速率：-50℃～+80℃，0.5℃/min； *8、负载：≤1000Kg； *9、水循环设计：加湿用水循环利用设计（节水95%以上）； *10、观察窗尺寸：400mmx600mm； *11、控制器：TEMI 990 ； *12、独立冷控：制冷系统加快开电磁阀，独立冷量控制，节能30%以上； *13、噪音：≤65dB； *14、≥1000小时低温及高温高湿试验时无结霜现象； *15、湿度范围：25～98%RH； *16、相对湿度偏差：≤±2.0%RH（湿度＞75%RH时）；≤±4.0%RH（湿度≤75%RH时）； *17、制冷压缩机：采用涡旋高效节能压缩机； *18、功率：27.55KW(含冷水机组)； 19、满足试验标准： GB/T2423.1-2008 试验A：低温试验方法； GB/T2423.2-2008 试验B：高温试验方法； GB/T2423.4-2008 试验Db：交变湿热试验； GB/T2423.3-2016 试验Cab: 恒定湿热试验； ★GJB150.3A-2009实验室高温环境试验 ★GJB150.4A-2009实验室低温环境试验 二、结构特征 *1、外壁材料：1.5mm钢板，表面喷涂（色号220643）平光白灰色 *2、内壁材料：1.0mm不锈钢板SUS304 3、板房加强件：槽钢或方钢 4、箱体保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 5、底板承重能力：500kg/㎡(均载) 6、门保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 7、观察窗：透明电热膜中空钢化玻璃1个：位于门上 8、防潮照明灯: AC220V 1个 *9、⌀100引线孔共2个（配发泡硅胶塞），位于箱体的正面和右侧面； *10、大门双开铰链门尺寸： 宽2000*高2000mm门上配电热防结露中空玻璃观测窗,门框备防结露电热装置; *11、控制面板：控制器显示屏、超温保护设定器。温度控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、照明开关; *12、模块化结构：由板房模块和温湿度控制柜模块组成，模块间通过板房背面方形孔1200*1200mm配合，可实现模块快速拼合和拆分，方便后期改造升级或搬迁，并且实现加湿用水循环利用。 三、电气控制系统： 1、控制器：智能控制模块+触摸屏; 2、显示器：7英寸TFT 彩色LCD触摸屏显示器; 3、运行方式：程序方式、定值方式; *4、程序容量：可编辑：120组程序。每组程序最大100段，可设999999次循环程序可链接; 5、通讯功能：通过提供的USB接口把试验数据下载到电脑上，通过PC通讯软件打开；在PC上能查看、存储、调用实时实验数据和历史变化数据曲线， 6、具有带电池保护的RAM，可保存设备的设定值和采样值；及采样时刻的时间；（采集周期为60S时，大约在5年左右的内存容量存储）; 7、附属功能：故障报警、上限温度保护功能、定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能; 四、安全保护装置： *1、制冷系统：压缩机过热保护; 压缩机过流保护; 压缩机超压保护; 压缩机低压保护; 压缩机线圈短路保护; 压缩机排气（125℃）超温保护（防止冷冻油和制冷剂碳化失效）; *2、加湿系统： 加湿管通电浮球开关保护; 加热管干烧保护; 水箱缺水保护; *3、试验室：可调式超温保护; 温度上下偏差报警（防止低温开门误操作导致压缩机损坏）; 电机过热保护; 电机线圈短路保护; 通道极限超温熔断（257℃）保护（防火最后一道物理防线）; *4、其它：总电源相序和缺相保护; 漏电保护; 过载及短路保护; 冷却循环水水流开关保护; | 台 | 1 |

### 包3：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光频域反射仪 | 1、实现分布式光纤测量，能够对传感光纤任一点的温度、应变信息进行实时传感测量。 2、通道数：≥1 ★ 3、单通道传感长度：＞20 m ★ 4、最小传感空间分辨率：≤0.64mm；传感空间分辨率0.64mm~10.24mm至少3挡可调 ★ 5、传感器尺寸可调：传感器尺寸mm~cm至少3挡可调 *6、应变重复精度：≤ ±4 με *7、温度重复精度：≤ ±0.4℃ ★8、最大采样率：≥100Hz（在20m传感长度和不少于2000个传感点和±12000με测量范围下） *9、 应变测量范围：≥±12000 με *10、温度测量范围：−40℃~350 ℃ 11、输入电压：AC 220/110V；DC12V *12、通讯接口：雷电Type-C 13、光纤接口：FC/APC或LC/APC *14、传感器匹配性：可以兼容各种单模光纤类型及高密度弱反射光纤光栅串 15、系统具备实时采集、实时保存、测试曲线直观显示分析。 16、系统具有图表放大、读取观测功能。 ★17.二维形状传感：分析系统具有二维形状传感功能 *18、系统可获得光纤瑞利散射分布曲线，用户可选择传感光纤段和配制测量参数。 *19、系统具有修改光纤传感系数的功能。 *20、系统支持网口程控，并提供程控的指令代码，可通过以太网将数据流输出到其他控制装置，方便用户进行二次开发或系统集成。 | 台 | 1 |