平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目

（设备购置）

招 标 文 件

（采购编号：2023-08-32）

采   购   人：平顶山市新华区人民医院

采购代理机构：永明项目管理有限公司

日        期：二 〇 二 三 年 八 月

目   录

第一章、招标公告	2

第二章、供应商须知及前附表	5

供应商须知前附表	5

一、说    明	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	16

六、评标	16

七、定标	18

八、合同授予	19

第三章、招标内容及技术要求	20

第四章、评标办法及评分标准	107

一、总  则	108

二、评标内容与评标程序	109

三、评标标准及说明	110

评标内容及标准	111

第五章、政府采购合同（仅供参考）	114

第六章、投标文件格式	117

一、投标函	119

二、开标一览表（格式）	121

三、投标报价明细表（格式）	122

四、投标设备参数偏离表	123

五、法定代表人身份证明（格式）	124

六、法定代表人授权书（格式）	125

七、证明文件	126

八、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书	127

九、招标代理服务费承诺函	128

十、技术部分	129

十一、政府采购政策	130

- 第一章、招标公告

平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目

公开招标公告

一、项目基本情况

1、项目编号：2023-08-32

2、项目名称：平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：22335632.00元；最高限价：22335632.00元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | 平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目手术室设备购置 | 20971072.00 | 20971072.00 |
| 2 | 二标段 | 平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目PCR实验室设备购置 | 1364560.00 | 1364560.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：

一标段：手术室设备购置（详见招标文件）

二标段：PCR实验室设备购置（详见招标文件）

5.2 招标范围：采购清单内的所有器械的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等；

5.3资金来源：财政资金；

5.4 交货期：30日历天

5.5 质量要求：达到国家相关行业合格标准；

6、合同履行期限：同交货期；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉（提供承诺书）和健全的财务会计制度（提供2021年度以来任意一年经审计的财务审计报告，如投标人为新成立企业，提供自注册年度后的财务报表)；

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本单位2023年以来任意1个月的依法缴纳税收证明和任意1个月的缴纳社保证明的材料，依法免税企业，应提供相关证明文件）；

3.4参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（提供投标人书面声明）；

3.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.6提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章（文件递交的截止时间前七天内查询，查询页面显示时间）；若有不良记录，执行财库[2016]125号文。

3.7资质要求：

投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，并符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供），投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。

三、获取招标文件

1.时间：2023年8月11日 至 2023年8月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59 （北京时间）。

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3.方式：潜在投标供应商报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》公共资源交易系统（网址：http://www.pdsggzy.com/）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml；

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2023年9月1日9时00分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。

五、开标时间及地点

1.时间：2023年9月1日9时00分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市新华区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、监督单位：平顶山市新华区人民政府采购服务中心

统一社会信用代码：11410402005462474W

联系人：梁女士

电话：0375-7666036

3、各投标人可以通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山市新华区人民医院

地址：平顶山市新华区光明路158号

联系人：景女士

联系方式：13633753331

2.采购代理机构信息

名称：永明项目管理有限公司

地址：郑州市高新区西三环路289号国家大学科技园东区5号楼B座6层

联系人：韦兵杰

联系电话： 13213206913

3.项目联系方式

项目联系人：韦兵杰

联系方式：13213206913

2023年8月 10 日

- 第二章、供应商须知及前附表

- 供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1、采购项目名称：平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目 2、采购编号：2023-08-32 3、采购范围：采购清单内的所有器械的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等； 4、资金来源：财政资金，已落实。 5、交货地点：平顶山市新华区人民医院医院。 6、交货期限：30日历天。 7、质保期：一年。(质保期自合同中所有系统最后一项验收合格之日起算) 8、质量要求：达到国家相关行业合格标准； 9、合同履行期限：同交货期限。 10、是否接受进口产品：否。 |
| 2 | 合格供应商：具备招标公告“二、申请人资格要求”规定的条件。 |
| 3 | 投标报价及费用： 3.1 本项目投标应以人民币报价。 3.2 最高投标限价： 一标段：人民币大写：贰仟零玖拾柒万壹仟零柒拾贰元整；￥：20971072.00元。 二标段：人民币大写：壹佰叁拾陆万肆仟伍佰陆拾元整；￥：1364560.00元。 超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 本项目招标代理费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）收费标准由中标人在领取中标通知书前缴纳。 |
| 4 | 现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。供应商如果需要，可以自行现场踏勘。 |
| 5 | 质保期：一年。(质保期自合同中所有系统最后一项验收合格之日起算) |
| 6 | 交货地点：平顶山市新华区人民医院。 |
| 7 | 投标文件格式及递交方式： 1、生成的电子版投标文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统。 2、开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由招标代理机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |
| 8 | 投标文件上传截止时间：2023年9月1日9：00 分 |
| 9 | 投标文件上传地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统 |
| 10 | 开标时间：2023年9月1日 9：00 分 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中。 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 11 | 评标办法：采用综合评分法。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会直接确定3名中标候选供应商。评审结束后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市新华区政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布中标公告。 |
| 13 | 投标保证金：不缴纳。 |
| 14 | 签订合同：中标通知书发出后15日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金，已落实。 |
| 16 | 付款方式：在合同签订后7日内支付合同金额的50%预付款;待设备安装验收合格后支付合同金额的40%,剩余10%作为质量保证金,在验收合格满壹年后7日内付剩余10%质保金。 |
| 17 | 投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标供应商的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |
| 18 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。 |
| 19 | 本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。 1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。 2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。 3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。 4.电子投标文件的制作 4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://www.pdsggzy.com/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。 电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。 4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。 4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。 5.加密电子投标文件的提交 5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://www.pdsggzy.com/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。 “不见面”开标注意事项： 1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。 2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 7.合同签订方式：中标人在收到中标通知书后，应在交易系统内合同在线签订模块，上传拟签订合同，双方通过CA锁实现在线签订。 |
| 20 | 根据政府采购相关规定，文件中明确不接受进口产品的设备，不得投报进口产品。 |
| 21 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |

- 一、说    明

- 1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次招标活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

- 3.最高投标限价

最高投标限价：见供应商须知前附表。超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。

- 4.合格的供应商

- 具备招标公告“二、申请人资格要求”规定的条件。

- 5.质保期

- 质保期：一年。(质保期自合同中所有系统最后一项验收合格之日起算)。

- 6.联合体投标

本项目不接受联合体投标

- 7.关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条之规定。

7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

（ 三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印。

- 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致。

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

（八）其它涉嫌串通的情形。

- 8.转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

- 9.特别说明：

9.1 除采用综合评标价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，或者为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，不得参加本项目投标。

9.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.3 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加投标。

9.4 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

9.5 供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

- 10.质疑和投诉

10.1 供应商认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，在电子交易信息系统中向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 11.供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 二、招标文件

- 12.招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 供应商须知及前附表

12.3 招标内容及要求

12.4 评标办法及标准

12.5 政府采购合同格式

12.6 投标文件格式

- 13.招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间）前，在电子交易信息系统中通知所有招标文件收受人。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构在电子交易信息系统中发布。采购人未通过电子交易信息系统对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在电子交易信息系统中通知所有招标文件收受人。

- 三、投标文件的编制

本项目为电子辅助评标项目，供应商电子投标系统详细操作参照《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统组件下载中“投标人全电子交易系统操作手册”。

- 14.要求

14.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标文件格式中对投标的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 供应商应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

- 15.投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

- 16.投标文件的组成。

- 投标文件应包括下列部分：

16.1 投标函

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4投标设备参数偏离表

16.5法定代表人身份证明

16.6法定代表人授权书

16.7证明文件

16.8抵制商业贿赂承诺

16.9招标代理服务费承诺函

16.10技术部分

16.11政府采购政策

- 17.投标有效期

17.1 投标文件从在供应商须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 18.投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。供应商的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、质量检测费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 供应商要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于供应商在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购人有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

18.8 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

18.9 关于报价评分中给予小型、微型企业价格扣除的说明

（1）根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号文件），对小型和微型企业给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

（2）中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供财库﹝2020﹞46 号文件规定的《中小企业声明函》。

（4）中小企业划型标准以《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号)为依据。

（5）未按规定提供《中小企业声明函》的以及大型企业均不给与价格扣除。

18.10、依据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

18.11、投标报价超过招标人采购预算价的按无效投标处理。

18.12、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 19.投标保证金

不缴纳

- 20.投标文件的签署

20.1 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、上传投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2 投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。（招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。）

20.3 供应商应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

20.5 未按招标文件规定的格式和要求编制投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。

- 四、投标文件的递交

- 21.投标文件的上传

21.1供应商应在招标文件中规定的投标文件上传截止时间前，将投标文件上传至平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中，开标地点为招标文件中规定的地址。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

- 22.投标文件的修改和撤回

供应商在投标文件上传截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 23.投标文件的撤回

供应商在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。供应商在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

- 五、开标

- 24.开标、唱标

全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

- 六、评标

- 25.组建评标委员会

采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由有关专家及采购人代表共7人以上单数组成。在招标管理部门的监督下，从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。

- 26.投标文件的初审

26.1对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.3.1 开标一览表的内容与投标分项报价表的内容不一致的，以开标一览表为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。除非评委会认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

26.3.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.3.5 上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1资格性检查。

在开始评标前，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，不通过资格审查的投标人将不进入下一评标阶段。资格审查条件如下：

26.4.1.1、具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

26.4.1.2、具有良好的商业信誉（提供承诺书）和健全的财务会计制度。（提供2021年度以来任意一年经审计的财务审计报告，如投标人为新成立企业，提供自注册年度后的财务报表)

26.4.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书）

26.4.1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本单位2023年以来任意1个月的依法缴纳税收证明和任意1个月的缴纳社保证明的材料，依法免税企业，应提供相关证明文件）。

26.4.1.5、参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录。（提供投标人书面声明）

26.4.1.6、提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章（文件递交的截止时间前七天内查询，查询页面显示时间）；若有不良记录，执行财库[2016]125号文。

26.4.1.7、投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，并符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供），投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。

26.4.1.8、本项目不接受联合体投标。（提供承诺书）

注：1、如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

2、本项目采用资格后审。

26.4.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查内容如下：

（1）投标文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。

（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的

（3）在一份投标文件中报有两个（含两个）以上报价的。

（4）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。

（5）投标报价高于最高投标限价的。

（6）交货地点、交货期、质保期、质量要求、投标有效期不满足招标文件要求的。

26.4.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，评标委员会应在评标报告中说明理由。

- 27.投标文件的澄清

评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

供应商的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内回复，回复内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效供应商该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3若供应商的报价明显低于其他供应商投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按评标委员会要求作出说明并提供相关证明材料。不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

- 29.评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

- 七、定标

- 30.定标原则

30.1 最低投标价不作为中标的保证。

30.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选供应商（或中标供应商）：

30.2.1 采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

- 31.确定中标供应商和中标候选供应商

本项目由采购人授权评标委员会直接确定3名中标候选供应商。

- 32.中标通知书及中标公告

32.1 评审结束后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市新华区政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布中标公告，中标供应商在中标公示期满后领取中标通知书。

32.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

32.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任

32.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

- 33.采购代理机构宣布废标的权利

33.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

33.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

33.1.2 供应商的投标报价均超过了最高投标限价，采购人不能支付的。

33.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

33.2 投标截止时间结束后参加供应商不足3家的。

- 八、合同授予

- 34.签订合同

34.1 采购人、中标供应商在中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商逾期未签订合同，视为中标后无正当理由不与采购人签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

34.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

34.3 中标供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

34.4 采购人应在采购合同签订之日起2个工作日内将合同副本报相关部门备案。

- 第三章、招标内容及技术要求

- 一、采购清单及技术参数

- 一标段采购清单及技术参数

| 序号 |  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 进口/国产 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1 | 介入C臂 X光机 | 套 | 1 | 国产 |  |
|  | 2 | 手术室对接车 | 台 | 2 | 国产 |  |
|  | 3 | ICU多功能床 | 台 | 6 | 国产 |  |
|  | 4 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 国产 |  |
|  | 5 | 下肢骨科牵引架 | 台 | 1 | 国产 |  |
|  | 6 | 急救车 | 台 | 3 | 国产 |  |
|  | 7 | 治疗套车 | 套 | 4 | 国产 |  |
|  | 8 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 国产 |  |
| 手术室建设补充 | 9 | 手术室情报面板 | 套 | 4 | 国产 |  |
|  | 10 | 数字化手术室一体机 | 套 | 2 | 国产 |  |
|  | 11 | 外科塔 | 套 | 8 | 国产 |  |
|  | 12 | IT隔离变压器 | 套 | 7 | 国产 |  |
|  | 13 | 加湿器 | 台 | 3 | 国产 |  |
|  | 14 | 电动三通执行器 | 台 | 4 | 国产 |  |
| 疼痛科 | 15 | 体外冲击波 | 台 | 3 | 国产 |  |
|  | 16 | 电动骨组织手术磨钻 | 台 | 1 | 国产 |  |
|  | 17 | 脊柱内窥镜 | 套 | 1 | 国产 |  |
|  | 18 | 膝关节镜动力系统 | 套 | 1 | 国产 |  |
|  | 19 | 手术显微镜 | 套 | 1 | 国产 |  |
|  | 20 | 动力刨削及灌注系统 | 套 | 1 | 国产 |  |
| 肛肠科 | 21 | 熏洗仪 | 台 | 1 | 国产 |  |
| 妇产科 | 22 | 盆底康复 | 套 | 1 | 国产 |  |
| 风湿科 | 23 | 微创针刀镜 | 台 | 1 | 国产 |  |
| 血液科 | 24 | 层流床 | 台 | 2 | 国产 |  |
| 糖尿 病科 | 25 | MMC系统 | 台 | 1 | 国产 |  |
| 内科 | 26 | 经颅多普勒血流分析仪 | 套 | 1 | 国产 |  |
| 其他 设备 | 27 | 高端超声 | 台 | 1 | 国产 |  |
|  | 28 | 电子上消化道内窥镜 | 套 | 2 | 国产 |  |
|  | 29 | 电子下消化道内窥镜 | 套 | 2 | 国产 |  |
|  | 30 | 血液透析机 | 套 | 10 | 国产 |  |
|  | 31 | 双级返渗透水处理 | 套 | 1 | 国产 |  |
|  | 32 | 基因分析仪 | 套 | 1 | 国产 |  |
|  | 33 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 国产 |  |

注：本次标段核心产品为：介入C臂X光机、手术显微镜。

- （一）介入C臂X光机技术要求

| 1 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 机型为知名厂家主流产品最新款，具备注册证，FDA和CE认证。 |
| 1.2 | 多功能平板C形臂，适用于骨科、普外科、泌尿外科，消化内科，肝胆外科，疼痛科，呼吸内科等 |
| 2 | C型臂架构 |
| 2.1 | 垂直升降≥420mm |
| 2.2 | 水平移动≥200 mm |
| 2.3 | 轴向旋转≥±190° |
| 2.4 | 左右摆角≥±12° |
| 2.5 | 影像增强器到焦点距离≥1000 mm |
| 2.6 | C臂开口径≥800 mm |
| ★2.7 | C臂深度≥730 mm |
| 2.8 | 平板侧有手柄可辅助摆位 |
| 3 | X线发生器 |
| 3.1 | 最大输出功率≥2.3KW |
| ★3.2 | 发生器频率≥44KHZ高频/多脉冲处理器控制 |
| 3.3 | 最大电压≥110KV |
| 3.4 | 连续透视最大电流≥13mA |
| 3.5 | 脉冲透视最大电流≥23mA |
| 3.6 | 最大脉冲频率≥25帧/秒 |
| ★3.7 | 单幅点片最大电流≥24mA |
| 3.8 | 连续曝光时间≥50min |
| 4 | 球管 |
| ★4.1 | 球管焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm |
| 4.2 | 阳极热容量≥100KHU |
| 4.3 | 球管热容量≥1.0MHU |
| 4.4 | 阳极滤过片（列出材料类型）≥ 3mm Al ， 0.1mmCu |
| 5 | 平板探测器 |
| 5.1 | 平板成像大小≥21cm*21cm |
| 5.2 | 平板探测器材料：非晶硅碘化铯 |
| 5.3 | 图像采集灰阶≥16bit |
| 5.4 | 平板放大等级≥3级 |
| ★5.5 | DQE≥80% |
| 6 | 准直器及滤线栅 |
| 6.1 | 矩形准直器 |
| 6.2 | 狭缝准直器 |
| 6.3 | 狭缝准直器非对称调节 |
| 6.4 | 无射线数字图像旋转 |
| 6.5 | 滤线栅栅比≤1/12 |
| 6.6 | 滤线栅密度≥70线/厘米 |
| 7 | 监视器 |
| ★7.1 | 监视器≥19”TFT高分辨率医用显示器2台 |
| 7.2 | 最大分辨率1280 × 1024 |
| ★7.3 | 最大亮度≥700cd/cm2 |
| 7.4 | 可视角度≥±175° |
| 7.5 | 对环境光亮度自动补偿功能 |
| 7.6 | 配备原厂显示器台车 |
| 8 | 数字图像处理 |
| 8.1 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转功能 |
| 8.2 | 实时边缘增强功能 |
| 8.3 | 实时自动、手动窗位调整功能 |
| 8.4 | 实时动态降噪功能 |
| 8.5 | 实时去除运动伪影功能 |
| 8.6 | 实时金属修正功能 |
| 8.7 | 实时软组织修正功能 |
| 8.8 | 剂量智能管理系统 |
| 8.9 | 图像剂量三级可调 |
| 8.10 | 最后一幅图像自动冻结功能LIH |
| 8.11 | 图形化显示按键，便于理解及操作 |
| 8.12 | 触摸屏控制面板尺寸≥10英寸 |
| 8.12 | UPS不间断电源 |
| 9 | 图像资料存储系统 |
| 9.1 | CD/DVD刻录功能 |
| ★9.2 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥250000幅 |
| 9.3 | 具备USB导出DICOM格式图像功能 |
| 10 | 其他 |
| 10.1 | UPS不间断电源 |
| 10.2 | 手动开关 |
| 10.3 | 标准脚踏开关 |
| ★10.4 | 设备主机,球管、高压发生器等主要部件为同一品牌 |

- （二）手术室对接车

本产品有A车、B车和C车三大部分组成，其中A车和B车各有一个丝杆和四个中控脚轮组成，C车有两个大护栏和ABS高级工程塑料的床面板；

产品的功能

1.本产品可预防病区交叉感染；

2. 当A车在手术室内，B车在手术室外，摇动B车摇手至A车同一高度时，松开A车开关把手可将床体C沿着轨道从A车推到B车，然后松开手刹即可将B、C车床连体推走；

3.整体采用优质铝合金型材一次压铸成型；

4.对接轨道采用高强度合金型材，在床面运动过程中更平稳可靠；

5.两单体可升降调节，达到同一水平使床架可平稳滑移；

6.床架滑至两端可自动锁紧，并设有保险装置；

7.配导向轮装置，一人可轻松操作；

8.两单车均采用先进的中控刹车系统，在运行或对接时更稳定，可靠；

9.对接车性能、结构均达到国际先进水平，能满足各医院手术室的需求。

- （三）ICU多功能床技术要求

1.起背时背板自廷位，2.起腿，3.背腿联动，4 整体升降，5.前倾，6.后倾 , 7.称重量， 8.重量自动记录，9.新老重量误差显示 10.离床报警，11.进口电控中控轮解刹车， 12.电控护栏开关，13.一键心脏座椅，14.一铤垂头仰卧式，15.电动 CTR ，16.屏幕显示：起背，腿，整体升降，前后倾的度数，17.全部功能 10.2 英寸大屏幕操作，18.配装蓄电池，19.选配手动 CTR ，20.选配背部拍 X 光片，21.进口电机 5 个，22.底部带罩。

产品构成

本产品由床体、五个进口直流电机、驱动盒、 电动刹车机构、触摸键盘和彩色触摸10.2 英寸液晶屏构成。

产品配备有蓄电池，在无外接交流电源时，产品依然可以工作。

可选配手动 CPR，，背部拍 X 光片。

2、产品有四大功能

2.1姿态控制功能：

背部升降；(起背时背板自延位，屏幕带角度显示)

腿部升降；(起腿时屏幕带角度显示)

2.2背腿联动

垂直升降；(升降时屏幕带高低尺寸显示)

正倾斜；(倾斜时屏幕带角度显示)

反倾斜；(倾斜时屏幕带角度显示)

2.3电动 CPR

电动中控解刹车

离床报警

护栏锁定功能

2.4姿态管理功能：

一键 CPR 位；一键头位；一键离床位；一键医生检查位；一键心脏座椅位；一键停止位。 重量管理功能；称重；清零；忽略变化量；保存重量数据；删除保存的重量据；监测重量变化功能；

设置允许重量变化的范围，显示重量变化的曲线图，超限后系统产生报警,从而提醒医护人员进行处理该事件，防止事故恶化。

- （四）心电监护仪参数

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测；

- ★主机屏幕一体化设计，采用WXGA屏幕，尺寸≥12英寸；

- ★具备显示屏亮度自动调节功能；

- 屏幕具备多点触摸和手势操作功能；

- 支持7通道波形同屏显示；

- 大字体界面支持>5个参数的设置和显示；

- 具备快捷键自定义功能，用户能够根据自己的使用需要定义快捷键，界面至少能够提供12个快捷键的同时显示；

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、隐私模式；

- ★可支持屏幕尺寸≥4英寸的转运模块，便于病人转运过程中监护的连续性；

- 机身集成插件箱；

- 支持3/5/12导心电监护，支持12导同屏显示，可以直接在监护仪上进行12导静息分析，获得分析结果并保存；

- 具备ST段分析功能，可通过图形化的方式直观的呈现ST段的变化状态；

- ★具备≥22种实时心律失常事件的分析，提供24小时心律失常统计；

- 具有QT/QTc测量功能，实时显示监测数值；

- ★血氧饱和度监测可显示灌注指数；

- 无创血压测量范围：20-280mmHg；

- 无创血压具备手动、自动间隔、连续、序列等测量模式；

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易；

- 支持96小时趋势表、趋势图回顾；

- 支持800条事件回顾，800条NIBP测量结果回顾；

- ★具备≥40小时全息波形存储功能；

- 具备五种计算：呼吸氧合计算、血流动力学计算、通气计算、药物计算、肾功计算；

- 可通过连接模块提取输液泵、麻醉机、呼吸机信息到监护仪上显示；

- 具有动态趋势共存界面；

- 具有多种回顾对比查看界面，可同时打开两个不同的回顾窗口，对比查看；

- 具有呼吸氧合图界面；

- 具有它床观察界面，同时它床观察床位数≥10床；

- ★配备双通道有创压（IBP）

★支持升级、呼气末二氧化碳（CO2）、双血氧（SpO2）、热稀释法心排量（C.O.）、呼吸力学（RM）、无创心排量（ICG）、连续心排量（PiCCO）、中心静脉氧饱和度（ScVO2）、肌松（NMT）、4通道脑电（EEG）、脑电双频指数（BISx及BISx4）等监测功能模块以及床旁设备数据连接模块；

- （五）下肢骨科牵引架

1.整体升降高度：随手术床升降

2.延伸杆（短）外展：≥180°

3.延伸杆（短）长度：250mm

4.延伸杆（长）外展：≥300°

5.延伸杆（长）长度：1400mm

6.牵引机构水平位移：≥1200mm

7.牵引机构垂直位移：≥380mm

8.牵引机构水平旋转角度：360°

9.牵引机构竖向旋转角度：180°

10.牵引鞋转动角度：360°

11.牵引行程：≥190mm

12.腿托位移：≥1200mm

13.侧卧位支架升降：≥120mm

14.会阴柱长度：≥230mm

15.会阴柱外径：≥80mm

- （六）急救车参数

规格：750*400*800mm±5mm

1、台面、抽屉采用厚为1.0不锈钢拉丝板焊接而成，钢板表面有静电涂层.具有极强的耐腐性和电绝缘性。

2、静态载重100kg以上，动态载重80kg以上。

3、脚轮采用80脚轮，制动方便可靠，结构豪华美观，其主要特点：全封闭、高精度、超静音及耐酸碱性，灵活轻便。

4、车体上盖可打开，内槽存放急救药品和器械。车体配有不锈钢双节输液架，可调节伸缩。侧边扶手方便护理病人推动前行。

- （七）治疗套车参数

- 大号尺寸1000/620/900±5mm

- 中号尺寸850/560/760±5mm

- 小号尺寸700/500/720±5mm。

- 整体采用厚为1.0mm优质304不锈钢板焊接而成，具有极强的耐腐性和电绝缘性。

- 圆管采用ф25*1.2不锈钢管，静态载重100kg以上，动态载重80kg以上。

- 脚轮采用80脚轮，具有耐磨、噪声小、耐腐蚀、耐撞击、转动灵活等特点。

- （八）可视喉镜参数

- 整机参数

★1.1 摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15%

1.2 显示屏：≥3.0英寸 电容触摸屏

1.3显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°

★1.4 摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX ，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX)

★1.5 图片文件保存格式：JPG, 分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率640x480

1.6内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时

★1.7 软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、Type C接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能

- 一次性使用喉镜片

2.1防雾性能：当温度在20℃~40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层。

2.2 配备同一厂家的成人款一次性喉镜片，出厂前经过环氧乙烷灭菌

3、工作环境

3.1、温度：-5℃--+50℃

3.2、湿度：10%--85%（非冷凝）

4、存储

4.1、标配8G SD卡：可存储3万张分辨率为640*480，格式为jpg的图片 或

可存储最长4小时分辨率为640*480，格式为mp4的视频

4.2、可选配32G SD卡：可存储12万张分辨率为640*480，格式为jpg的图片或可存储最长16小时分辨率为640*480，格式为mp4的视频

- （九）手术室情报面板技术参数

1.规格：主屏≥27寸；

2.CPU：A7 ≥八核处理器、≥4GB运行内存、≥32GB存储，可拓展≥500G外部存储；

3.操作系统：嵌入式Adroid7.0系统，支持10点触摸；

4.显示比例：16：9；屏幕分辨率：≥1920*1080、支持10点触摸；

5.使用寿命：高密度触摸点分布：超过10000个触摸点每一平方英寸，单点触摸10000000次，表面硬度>6H，响应时间<7MS，工作温湿度-20-+70℃，待机功耗0.15W左右

6.支持蓝牙4.0、WIFI、高速USB2.0传输，支持AVI、3GP、MP4、MOV、MKV等视频格式，支持浏览JPG、BMP、JPEG、GIF等格式图片；

7.支持RS232、RS485、TCP/IP多个通讯口、SD/MMC接口；支持U盘一键升级

8.支持一键应急启动，当产品出现故障或突然断电时，所控制的设备仍可保持原有的状态运行，不影响手术工作；

9.北京时间、麻醉计时、手术计时。

10.空调机组温湿度显示和设定，机组的启停、值班、负压运行，消毒控制，压差的显示和设定，系统运行状态显示、系统故障显示、初中高效报警。

11.照明、无影灯、观片灯、麻醉废气排放的启停等。

12.消防报警，IT电源报警，氧气、笑气、二氧化碳、压缩空气、负压吸引等七路气体的过高、过低、正常状态显示。

13.一键呼叫、群呼（电话号码自定义设置）背景音乐等功能、具有电话号码存储功能；

14.蓝牙、WIFI网络功能；

15.具有动态和声光提示，将系统ai深度优化，从而达到使用简单智能等效果；（空调、灯光等设备的延时启停、故障报警等）

16.用户权限管理、系统参数设置；

17.高级用户设置、根据客户喜欢选择喜欢的主题UI；

18.一键智能启动功能，实现手机APP同步操作；

19.智能语音功能，智能故障检测功能；

20.多语言、多时区设置；

21.预留有上位机通信接口和自控系统通信接口实现数字化通信功能。

- （十）数字化手术室一体机

一、功能配置要求

1.可根据医护人员的要求显示任意影像。

2.为每间手术室安装高清大屏幕墙面显示器确保医护大员随时可以看到需要显示的影像。

3.系统安装的信号输入源，可PACS、HIS、LIS等系统可直接调阅，并为新技术新影像设备的应用预留接口。

4.手术室具备系统控制主机，具备控制屏并预装PACS、HIS、LIS客户端，以实时查看患者相关信息。

5.影像传输应无延时、无压缩，保持设备原生面面质量。

6.系统设备安装无外拖机柜，嵌墙式安装，前开式维修，不影响净化系统风管等设备。

7.采用防尘/水设计,优质碳素钢机身,外表面抗菌涂层，可有效抑制微生物生长，符合GB50333-2013医用标准。

8.配备医用键鼠套装，按键寿命不低于200万次，可选配扫描枪。

9.操作显示器支持多点触摸。影像显示器不低于55英寸医疗级液晶面板，支持GAMMA曲线调节。

二、机身参数：

1、一体机，尺寸≥800mm *2000mm*100mm，嵌入式安装，防尘防水设计，表面采用喷塑工艺，颜色可定制，表面预留防水信号接口，安装后与手术室墙面齐平，易于清洁，符合GB50333-2013标准;

2、内置数字一体化医用主控机，性能配置不低于Intel Core/i7处理器,16G内存，250G固态硬盘；预装Win10操作系统；医用主控机内嵌式安装，不需要单独的机柜，一体机在空闲工作状态下噪声不超过6B； 主机性能、噪音应通过第三方机构检测，并提供带有CMA和CNAS标志的检测报告；

3、不少于24寸操控触摸屏， 采用高端面板，一体化贴合工艺，图像更通透，TFT-LCD,TFT-LCD模组，分辨率不低于1920x1080，电容式多点触摸；

4、一体机制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，ISO45001认证并提供认证证书。                                                                                     三、55寸PACS大屏参数：

1.尺寸：≥54.64 inch

2.色彩深度：4.398 Trillion Colors(14bit)

3.分辨率：≥3840×2160（UHD）

4.纵横比：16:9

5.对比度：≥1200：1

6.尺寸：≥1319(宽)x774(高)x69.3(厚)mm

7.视角≥178°

8.响应时间：≤20ms

9.亮度≧800cd/m2

10.内置GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，DICOM

11.视频环路输出接口：Dual-link DVI x 1;3G-SDIx3;12G-SDIx1.

12.色域标准： 支持SRGB

13.远程控制：网络控制（RJ-45）；USB串口控制

14.净重（无底座）≤40kg

15.多画面：PIP、PBP（最多4画面）

16.保修由显示器制造商提供，所有维修均在国内完成。

17.具有色温与GAMMA曲线调测一体化逐台校正流程的技术,提供国家知识产权局出具的相关技术证明文件

18.具有专业显示器清晰度调整软件著作权，提供国家知识产权局出具的相关技术证明文件

19.具有增强医用显示器图像景深的发明专利技术，需要提供国家知识产权局出具的相关技术证明文件

20.显示器制造商需具备职业健康安全管理体系认证

21.显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，ISO45001，CCC认证，节能认证

四、键鼠套装参数：

1.专业医用键盘，采用可折叠设计，便于擦拭消毒，占用空间少，109键键盘布局；

2.硅胶炭粒按键，全铝托架，按键寿命不低于200万次；

3.蓝色背光，5级可调亮度，USB外置接口；

4.专业医用硅胶鼠标；

- （十一）外科塔

1.产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001认证，通过ISO14001认证、通过ISO45001认证。通过QC080000认证。

★2.主体材料为6005高强度铝合金，加工级别达到T6。抗金属疲劳强度高，高承重下不易变形。整体全密封设计。

3.通过静态力负荷测试，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°

★4.预制模块式设计，电气源终端安装在一个≤150*200mm的模块板上，具备良好的安全性、稳定性，可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装。安装完成后可随时加装模块及灵活更换模块位置。

5.外科塔采用上端横向箱体结构，下端为托盘抽屉。麻醉塔、腔镜塔采用纵向箱体结构，前端为托盘抽屉。多功能扩展坞，可支持输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架、腔镜支架等。

6.单臂最大水平伸展活动轨迹≥4.5米。需满足院方场地实际空间及使用要求；吊臂(含所有可旋转关节)旋转角度≥340°，且具有良好的限位系统。

7.符合欧盟吊桥四倍承重系数安全负载要求。单臂吊塔最大工作承重≥300Kg。单臂吊塔箱体最大净负载≥250kg。

8.托盘承载重量≥80kg，带抽屉的托盘承载重量≥50kg，抽屉承载重量≥15kg，输液杆承载≥20kg，网篮承载≥6kg

9.预埋件通过1000kg承重测试

★10.模块化电源组件安装在一个≤150*200mm的模块板上，采用双排插座结构，保证8个电源插座之间高度低于20cm。售后可根据临床需求在线更换安装位置，无需停机。电源通过2万次以上耐插拔测试。模块化弱电组件安装在一个≤150*200mm的模块板上，包括网络、视频、等电位等，售后可根据临床需求在线更换安装位置，无需停机。

★11.模块化气源组件安装在一个≤150*200mm的模块板上，采用之字形排列，保证终端上所安装的氧气吸入器、负压吸引器时不会相互干涉。售后可根据临床需求在线更换安装位置，无需停机。

12.气源采用高品质气源终端，要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。终端通过5万次以上的耐插拔测试，可带气维修，维修费用低廉。气管采用进口高品质软管，具有胶管和PVC双层结构，具有防火或阻燃认证

13.具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。吊桥设备表面喷塑采用环保抗菌粉末；

14.底板具有排气系统设计，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。

- （十二）IT隔离变压器参数

一、产品工作环境：

1）实际应用中，通常将隔离电源五件套放入一个配电箱内，变压器配散热风扇；

或者变压器单独放在易通风散热的地方，如：手术室准备放假的直立式电气箱柜内，手术室吊顶，手术室夹层内。

2）设备运行必须满足下列工况条件：

2.1环境温度：最高温度＋45° C ；

2.2最低温度一45° C 。

2.3相对湿度小于或等于90%RH最大日温差：30° C 海拔1200米，周围空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽或盐的污染。

二、医用隔离电源供电系统组件要求：

医用隔离电源供电系统主要由医用隔离变压器、绝缘监测仪、外接报警显示仪、专用电源、电流互感器等部件须为同一品牌。符合的主要标准及参数要求如下：

1)IEC 60364-7-710:2002《建筑物电气装置 第7-710部份：特殊装置或场所的要求一医疗场所》;

2) IEC 61558-2-15:2011《电力变压器、电源装置及类似设备的安全 第2-15部分 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》;

3)IEC 61558-1:2017《电力变压器、电源装置和类似的安全性第一部分：一般要求和测试》;

4)IEC 61557-8:2014《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全．防护测试的试验、测量或监控设备第8部分： IT 系统用绝缘监测装置》;

5）隔离电源供电系统整机提供欧盟安规电磁兼容及抗干扰性认证文件并符合 FCC Part 15 B ; ANSI C63.4:2014标准。

A：隔离变压器：

单相隔离变压器 8KVA    变压器必须提供第三方检测合格报告，并符合

①、GB19212.16-2017电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求；

②、GB16895.24-2005建筑物电气设备 第7-710部分：特殊装置或场所的要求医疗场所 条款：710.512.1.1：二次侧输出电压测量、条款：710.512.1.6：泄露电流测量；

③、GB1094.1-2013电力变压器第一部分 ：总则条款11.2：绕组电阻测试 条款：11.3：电压比测试和联接组标号检定；

④、GB1094.11-2007电力变压器 第11部分：干式变压器 条款23：温升试验（型式试验）;

主要技术指标：

初级额定电压：AC230V  次级额定电压：AC230V  AC115V *2  泄露电流：<200 μA

频率：50Hz土10Hz

最高环境温度≤45℃     空载温升：<40℃

温度测量范围：0-300℃  耐压：4200V／分钟

防护等级：IP00    噪声等级＜40dB( A )

最高允许过负荷：30％   绝缘等级 H 级

B:绝缘监测仪:

1、能实时监测 IT 系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能;

②、精确监视带直流回路的 IT 系统，在绝缘故障、负荷过载、变压器温升过高、接地中断、电器线路中断以及自身故障等异常情况时报警。

③、采用先进的现场总线通讯技术，与外接报警和显示仪、交流内阻抗应至少为100KΩ；测试电压不应大干直流25V；即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于 0.3mA，最迟在绝缘电阻降至50KΩ时，应发出信号。

④、故障检测响应时间不超过2秒

⑤、提供第三方权威机构出具低压安全可靠性检测认证证书; 须符合下列标准并提供检测报告

GB/T 3482-2008电子设备雷击试验

GB/T 5080.5-1985设备可靠性试验

GB/T 12993-1991电子设备热性能评论

GB/T 6993-1986系统和设备研制程序

GB/T 5080.7-1986设备恒定失效率与无故障时间验证方案

提供第三方权威机构出具的中文电磁兼容认证证书:须符合下列标准并提供检测报告

GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置试验方法

C:远程报警显示仪:

远程报警显示仪应符合下列要求并提供CE标准认证证书。

①、具有绝缘阻值、变压器负荷率、变压器超温实时报警显示功能:

②、可远程设置绝缘检测仪的任何参数值:

③、采用先进的通信协议，可实时获取绝缘检测仪的检测数据和报警信息;

④、故障时可以声光报警，按下消音键后，声音关闭，相应的故障指示灯不会熄灭知道故障解除为止。

D;专用互感器

专用电流互感器应采用全封闭结构，使产品不易受潮，要求适用于额定频率为50Hz或60Hz，额定电压为066KV 以下的电路中测量电流、电能。

E:专用电源模块:

专用稳压电源应采用脉冲宽度调(PWM)控制IC和MOSFET构成，宽范围AC输入电源，内装EM滤波器，软启动电流，有效降低 AC输入冲击。具有过流、过热、短路等全方位的保护功能，具有输出过流保护、长期短路保护(自恢复);应有良好的散热设计，无需附加散热器也能保证电源模块长期连续运行; 应装置 LED电源正常工作指示灯。

- （十三）加湿器参数

1.设备类型：浸入式电极加湿器

2.水质要求低，普通市政自来水即可 ，不需要去除矿物质或对水进行软化;

3.设备使用简单，可靠性高，通用性强以及易于安装和维护。

4.加湿器内置控制单元，可独立应用，配有远程控制输入和报警继电器输出。

于闭环控制。配有一个可以显示数字代码，图标和按键的运行管理和编程的用户界面。

6.根据传感器的测量值，蒸汽产量减少到接近湿度水平即达到设定值，蒸汽产量在额定蒸汽产量的20%-100%之间连续调节。

7.设备传感器和控制器可接收的信号为: 0-20mA,4-20mA，最远距离为1000m。

8.加湿量为:7.9kg/h，10.6kg/h，12.4kg/h。

9.设备具有宽广的蒸汽调节范围，有效的防泡沫系统，蒸发桶使用寿命长。“防泡沫系统”可以防止水滴与蒸汽一同释放，内置加水电导率传感器和控制程序可使加湿器达到最佳能效和运行寿命，蒸发桶特性稳定。

10.设备工作所使用水的电导率范围为:125-1250uS/cm，根据水的特性，控制程序能自动调节运行，优化运行周期，无需人工维护。

11.设备使用送风式蒸汽分配器，可直接安装在房间。

- （十四）电动三通执行器

1）公称正力：PN16

2）耐温：-25-180度

3）口径：DN15-DN250

4）连接方式：法兰HG20592-2009,S07005

5）用途：两通

6）流显特性：DN15-DN20:线性:DN25-DN250:等百分比

7）泄漏率：Kvs值的0.01~0.02%

8）使用介质：常温水,高温水乙二醇溶液,饱和蒸汽,过热蒸汽

9）额定行程：DN15-DN100:20mmDN65L-DN100L:40mmDN125-DN250.40mm

10）阀体材质：QT450

11）阀芯：SUS304不锈钢

12）平衡装置：SUS304不锈钢

13）阀杆：2Cr13改性不锈钢

14）密封函：SUS304不锈钢

- 密封：氟橡胶

- （十五）体外冲击波参数

- 治疗手柄为气压弹道式原理设计；

- ≥10寸触屏中英文操作系统：智能化设定冲击压力、次数、频率；

- 入选国家卫健委（冲击波）技术推广应用品牌；

- ★内置无油动力系统，无漏油导致整机崩溃风险；

- 手柄运动套件质保100万冲击次数；

- ★显示实时输出压力；

- 智能化系统，实时显示剩余治疗时间；

- ★梯度压力模式，治疗过程压力值自动增加，无需中间调节，梯度比0-100%；

- 预设百科全书≥18种，自定义治疗处方≥20种，可单独使用或在梯度模式下使用；

- ★内置治疗流程介绍，产品操作介绍、适应证详情等内容，方便即时性查阅；

- 手柄RRF缓冲技术，冲击波运动输出能量整体缓冲，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果能有效减少操作者的职业劳损；

- ★手柄治疗探头上有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时精确掌控对手柄施加压力大小，更灵活应用在不同部位；

- 手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量；

- 治疗手柄采用人体工学设计，带有硅胶挡圈，易于握持，操作更省力；

- 治疗手柄为铝合金外壳设计，可靠耐用，握感舒适，重量更轻；

- 最大输出能量密度：0.9mj/mm²；

- 治疗次数100-9900可调，步进100；

- 输出频率：1-25Hz，步进1Hz；

- 输出压力：1-5Bar，步进0.1Bar；

- 主机重量小于8.5kg，手柄重量小于0.6kg，体积小于400mm，主机带有提手，方便携带；

- 可USB升级；

- 可连接WiFi；内嵌双口耦合剂支架，便于操作；

- （十六）电动骨组织手术磨钻

| 项号 | 配置清单 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 可以开展脊柱椎间孔镜手术和开放手术，对骨组织的磨削处理。 |
| 2 | 主机 | 主机小巧，液晶屏显示，输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调； |
|  |  | 微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调； |
| 3 | 脚踏 | 金属底座，防侧翻，无极调速、IPX8防水； |
| 4 | 脊柱磨钻手柄 | ★手柄小巧，配合开展做椎间孔镜手术，动力强劲，安静高效，转速≥28000r/min，可以高压灭菌； |
| 5 | 微创脊柱磨头 | ▲配有金刚砂球形，刀具具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围≥22mm，刀头工作转速≥28000r/min； |
| 6 | 微创脊柱磨头 | ★配有切削刃球形，刀具具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围≥22mm，刀头工作转速≥28000r/min； |
| 7 | 往复磨铣刀头 | ★可配备柱形设计刀头,刀头往复运动，不缠绕,对软组织无损伤，具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围≥22mm，可偏心调节，调节范围≥0.6mm，刀头工作转速≥28000r/min； |

- （十七）脊柱内窥镜

一、总体要求：

1.1、脊柱内窥镜与手术器械为同一品牌。

二、内窥镜参数要求：

2.1、视向角30°

2.2、视场角≥75°

2.3、工作长度165 mm～175mm

★2.4、工作通道直径≥4.7mm，外径＜8.0mm

三、手术器械参数及配置要求：

3.1、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度＞220mm

3.2、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，长度＞200mm

3.3、扩张管1支，内径＞6.5mm，外径＜9.0mm，长度＞180mm

3.4、工作套管1支，前端斜面，后端带T型或其他形状的把手，把手能被锁定；内径≥7.9mm，外径＜9.0mm，长度＞165mm

3.5、工作套管1支，前端为阶梯斜面，后端带U型或其他形状的把手，把手具有锁定功能；

内径≥9.0mm，外径＜10.5mm，长度＜155mm

3.6、细齿扩孔钻1支，内径≥7.5 mm，外径＜9.0 mm，长度＜175 mm

3.7、半齿扩孔钻1支，内径≥7.5 mm，外径＜9.0 mm，长度＜175 mm

★3.8、咬切钳1把，工作长度＞250mm，能插入内窥镜工作通道，插入部直径＜5.0mm

能在内窥镜直视下以过切方式咬切韧带组织，工作端：外管直径＞8.0mm，内管直径＜7.0mm

3.9、可拆卸式手柄1把，能与咬切钳配套使用

★3.10、镜外骨铲1把，后端带把手，能在内窥镜直视下以旋转切割方式破除黄韧带。

内径＞7.5mm，外径＜9.0mm，工作长度＞170mm

3.11、扩张管1支，内径≥9.0mm，外径＜15mm，长度＞150mm

3.12、工作套管1支，双窗型，后端带把手。内径＞14.0mm，外径＜17.0mm，长度＞130mm

3.13、工作套管1支，双窗型，后端带把手。内径＞16.0mm，外径＜19.0mm，长度＞130mm

3.14、工作套管接头1支，钛合金材质，内径≥7.5mm，外径≤20.0mm，长度≥30mm

3.15、快装手柄1个，外径≥9.5mm，宽度＞80mm，长度＜50mm

3.16、快装手柄1个，外径≥9.5mm，宽度＞60mm，长度＞90mm

3.17、铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≤8.0mm

3.18、铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≥9.0mm

3.19、铰刀1支，工作长度＞180mm，内径＞7.5mm，外径＜9.0mm，工作端高度≤10.0mm

3.20、铰刀1支，工作长度＞180mm，内径＞7.5mm，外径＜9.0mm，工作端高度≥11.0mm

3.21、方型骨铲1支，工作长度＞170mm，内径＞7.5mm，外径＜10mm，工作端宽度≤10.5mm

3.22、方型骨铲1支，工作长度＞170mm，内径＞7.5mm，外径＜10mm，工作端宽度＞11mm

3.23、偏心铰刀1支，工作长度＞175mm，内径＞7.5mm，外径＜9.0mm，工作端宽度≤9.5mm

3.24、偏心铰刀1支，工作长度＞175mm，内径＞7.5mm，外径＜9.0mm，工作端宽度＞10.0mm

3.25、刮勺1支，外径≤4.0mm，长度＞300mm；工作头端：角度＞70°，宽度≥4.5mm

3.26、推送器1支，直径＞7.0mm，长度＞190mm

3.27、工作套管1支，后端喇叭形开口，内径＞7.0mm，外径＜10mm，长度＞200mm

3.28、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1个

- （十八）膝关节镜动力系统

一、摄像系统

1.4K摄像主机

1.1视频输出最高分辨率：3840*2160。扫描方式：逐行扫描。输出帧率：60Hz/50Hz/30Hz/25Hz

1.2 主机尺寸(L×W×H)：400mm×325mm×115mm。主机重量：4960g

★1.3 输出接口：1*HDMI 2.0、1*12G-SDI、1*DVI、1*3G-SDI

输入接口：1*DVI、1*3G-SDI

其他接口：1*USB 3.0、1*HCOM1

1.4 信噪比：≥52dB （允差为-20%，上限不计）

1.5 图像视频实时存储。图片格式：BMP/JPG、视频格式：AVI。支持USB3.0存储设备。

1.6 系统语言：中英文

1.7 自动白平衡功能

2.4K摄像头

2.1 摄像头手柄尺寸(L×W×H)：97mm×41mm×52mm。摄像头重量：170g

2.2 传感器：4K CMOS , 分辨率：3840*2160

★2.3 按钮：4个可编程按钮，可预设功能：冻结、录像、抓图、缩小、放大、色调、降噪、增益、锐度、饱和度、对比度、暗区改善、高亮抑制、去摩尔纹、翻转、光源亮度+、光源亮度-、白平衡

2.4 光学接口：F18

2.5 摄像头支持低温等离子灭菌

3.光源

3.1 主机尺寸(L×W×H)：400mm×325mm×115mm。主机重量：6380g

3.2 光源类型：LED冷光源，寿命30000小时，色温4500K～6500K

3.3 输出光通量1000lm

3.4 系统语言：中英文

3.5 光纤直径4mm，长度3m，支持高温高压消毒

二、医用监视器

1.分辨率≥ 1920×1080，尺寸≥27英寸

2.视角≥175°

3.接口为高清数字接口

4.防溅保护面板，医用级别

三、4K关节镜

★1. 4mm 30度 4K关节镜 1套（含镜鞘穿刺锥），具有4K标志。

★2. 大景深，有效景深范围：3--100mm；

3.视场角≥105°

4.宝石镜面，激光焊接

5.高流量双阀鞘管，前端大窗孔设计，利于进水

★6.关节镜支持反复高温高压灭菌

四、动力刨削系统

1.动力刨削主机

★2.支持同时连接两路手柄，可同时连接两个脚踏

★3.手术显示器直接显示刨削手柄参数及工作状态

★4.配备可连接刨削手柄的磨锉、磨锥，用于微骨折手术快速钻孔，术中便于处理软骨损伤、肩袖损伤。

5.拥有故障自我诊断功能

6.动力刨削手柄1把.

7.手柄正转，反转，往复转三种模式，满足不同手术需求

★8.动力：扭力≥40oz-in

★9.手柄吸引开关可拆卸，便于术后彻底清洗。

★10.动力刨削主机面板双脚踏连接端口，可同时连接2个脚踏开关，独立工作；刨削手柄为金属按钮开关。

11.动力刨削主机为大液晶屏显示

★12.刨削手柄及其连接线支持反复高温高压灭菌

五、关节镜手动工具

1.探针1个，直篮钳1把，左弯篮钳1把，右弯篮钳1把，游离体抓钳1把，抓线钳1把，以上器械均为可重复使用器械，不能用一次性耗材代替。

2.所有手动工具器械支持高温高压灭菌。

六、等离子手术设备

等离子手术设备 1台

1.全触摸屏模式：7英寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如

2.主机安全类型：Ⅰ类、BF型应用部分

★3.等离子工作频率≥100KHz。

4.刀头电极各极之间的绝缘电阻应不小于5MΩ，刀头电极各极之间的高频绝缘阻抗应不小于1KΩ。

5.输出模式：等离子模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝固止血模式

6.当盐水浓度发生变化时，手术系统主机能正常激发，不发生损坏

7.主机具备切割消融模式1-9档可调，主机具备凝固止血模式1-9档可调

★8.脚踏开关防水等级符合IPX8。

9.在正常使用中，可能与患者短时接触的设备部件不超过42.1度

10主机和刀头均有芯片，插入不同的刀头主机自动输出相应的功率档位，无需手动调节

★11.具有不同规格、直径大小的刀头，满足多科室手术需求。

12.90度射频刀头1个，50度射频刀头1个。

七、膝关节韧带修复工具包

导向器把手、点对肘瞄准器、点对点瞄准器、成角钻头导向器、前内入路股骨瞄准器手柄、前内入路股骨瞄准器4mm、前内入路股骨瞄准器5mm、前内入路股骨瞄准器6mm、6mm 股骨钻、7mm 股骨钻、8mm 股骨钻、9mm 股骨钻、导针空心钻、2.7mm 带孔导针钻、2.4mm 带孔导针钻、集成量筒、后叉保护剥离子、螺丝刀、器械盒、测深器、闭口取键器、90度半月板锉、半月板导向器，以上产品各1把，可高温高压消毒。

八、肩关节修复工具包

组织抓钳、加长4mm交换棒、组织起子 ，30°、肩盂锉、单眼线结推进器、开口剪线器、缝线拉钩、90°直形过线索套、45°左弯过线索套、45°右弯过线索套、90°左弯过线索套、90°右弯过线索套、过线套索，手柄、抓线钳、直探针，金属、4.5mm丝锥、5.5mm丝锥、开路器、肩关节器械盒，以上产品各1把，可高温高压消毒。

九、关节镜专用台车

- （十九）手术显微镜参数要求

1、主镜

1.1双人四目,适用骨科手外科显微手术；

1.2光学器件多层T镀膜可以确保最佳的图像质量；

1.3 复消色差变倍器：最大放大倍率≥19X；

1.4单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，

1.5单一连续可调物镜下，最大工作距离≥430mm，；

1.6广角目镜，屈光补偿范围+5D至-8D，眼杯高度可调；

2、主刀镜

2.1主镜倾角≥0-180 可调，360°可旋转；12.5X双目镜筒；

3、面对面对手镜

3.1 配备可折叠式双目镜筒，无需增加适配器可实现360度旋转镜筒，始终保持镜筒水平位置；

3.2具备超级放大功能，只需轻旋一键，即可使镜下图像迅速放大≥50%

3.3面对面桥式分光器

4、照明系统

4.1照明光源：白光模式色温约：5500 K（±500 K）

4.2照明增强系统：光强可调节功能，用于提升照明光源的输出光功率。

4.3光斑调节：调节照明光斑的大小，最小照明光斑直径≤12mm

4.4照明寿命：照明寿命≥40,000小时

5、支架系统

★5.1支架水平臂展：落地式支架高≥1735mm，超大臂展≥1900mm；

5.2悬架臂长度≥1000mm，转角范围≥300°，垂直升降≥800mm；

6、配备4K3D摄像系统，分辨率3840*2160

7、配备55寸4K3D工作站

- （二十）动力刨削及灌注一体化系统

医用灌注泵

- 安全分类I类BF型

- 电源～220V 50Hz

- 额定功率≤150VA

- 微电脑数码管显示

- 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg

- 流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min

- 可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

- 管路可高温高压和低温等离子消毒

- 配件可与其他品牌通配

- 配件属于医用级材料，保证手术的安全性

- 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

- 运行方式间歇加载/连续运行

- 噪声≤70dB(A)

- 外形尺寸≤300*370*140mm，重量≤8kg

吸引切割器

- 安全分类I类BF型，IPX0、非AP/APG设备

- 电源～220V 50Hz

- 额定功率: 50VA

- 手机和脚踏控制器具有防水功能

- 手机柄直接高温高压消毒

- 进口手机电机，带负压吸引开关

- 刀具锋利，稳定无跳动，刀具种类多，刀具通道大，吸引通畅

- 最大输出转矩不小于15mN.m.  最小输出转矩不小于5mN.m

- 切割器的控制可调节转速.脚踏开关控制刀具转动方向，有正、反、往复三种状态。

- 彩色触摸屏≥7寸（设定转速、实际转速、往复频率等）

- 高转速1000-8000r/min

- 可屏幕控制和脚踏控制双向控制转速和转向

- 脚踏控制采用无触点技术，脚踏可控制旋转方向

- 手机柄保修一年

- 低噪音，噪声≤60dB（A）

- 最大工作转矩大于60mN.m.

- 外形尺寸≤300*360*140mm

33.净重≤8.4kg

- （二十一）熏洗仪

技术参数

1、额定电压：AC220v频率：50Hz

2、额定功率：≤1800w

3、噪音：≤56db

4、安全类型：Ⅰ类B型

5、工作环境：

a:湿度5℃—40℃

b:相对湿度≤80℃

c:大气压700 hpa—1060hpa

6、具备中药熏蒸功能、温水冲洗、热风烘干、自动清洗管路、自动泵药功能等。

7、采用3.9吋液晶屏进行各种参数显示，全程智能语音导航提示，分手动和自动两种操作模式。

8、药液箱与加热器完全分离，使用循环式加热方式；

9、仪器可自动依序对患者进行熏疗、温水冲洗、热水吹干、等步骤；

10、熏疗温度：38-50℃连续可调，误差±2℃

冲洗温度：30-37℃连续可调，误差±2℃

烘干温度：40-50℃连续可调，误差±2℃

11、治疗工作时间：0-99min可设置；

一次性坐垫圈红外感应自动换垫，避免交叉感染。

- （二十二）盆底康复

总体要求：

- 注册证适应范围必须包括肌电信号采集、分析功能。

硬件要求：

- 主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

- 双屏独立显示，两个屏幕尺寸均≥21英寸，支持双人同时进行盆底生物反馈治疗。

- ★主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

- 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

- ★肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）

- ★分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

- 通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- ★电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节。

- ★电刺激脉冲频率：至少在1-500Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

- 上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

软件参数:

- 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

- 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。

- ★系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。

- 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、         多媒体游戏训练。

- 具有循环电刺激功能，可进行外阴白斑、术后淋巴水肿、盆腔静脉淤血综合征等循环功能障碍和术后的康复治疗。

- 内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。

- 疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。

- 每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。

- 所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。

- 盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。

- 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

- 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值。

- Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。

- 监测盆底肌电信号时，若腹肌肌电幅值高于阈值，则系统自动弹出提示标志，提醒患者减少腹部发力。

- Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的模板图形、训练时间，以满足不同的治疗需求。

- 触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。

- 多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。

- 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

- ★系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。

- ★系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。

- 系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。

系统支持患者通过手机实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。

- （二十三）微创针刀镜

- 针(刀)镜手术器械部分

- 针刀镜手术器械

1）镜刀合体外套管1支：平均Φ4.5×130mm，带闭孔器；

2）镜刀合体内套管1支：镜管Φ3.4mm,械管Φ2.2mm,长310mm；

3）连接器2支：与光镜配套；

4）微创针(刀)镜鞘套(中长)1支 ：Φ4.0×179mm，带闭孔器；

5）组织抓取钳（短）1把：Φ2.5×130mm，四爪；

6）组织抓取钳（长）1把：Φ1.5×280mm，四爪；

7）粘连咬合软钳1把：Φ1.5×250mm；

8）粘连剪切软刀1把：Φ1.5×250mm；

9）组织腔隙支撑钳1把：Φ3.0×180mm；

10）标本取留钳1把：Φ3.5×180mm；

11）可调刮匙1把：Φ3.0×150mm，0°～90°；

12）吸刮匙1把：Φ4.5×150mm；

13）微创针(刀)镜鞘套1支 ：Φ4.0×103mm，带闭孔器；

14）微创组织咬钳（左曲）1把：Φ3.0×125mm，15°左弯；

15）微创组织咬钳（右曲）1把：Φ3.0×125mm，15°右弯；

16）微创定距分离刀1把：Φ2.5×140mm，平口刀，直型；

17）组织剪切刀1把：Φ3.5×120mm，头部Φ4.5mm。

2、拔松针

18）PD-0010针刀镜切入扁刀（大）1支：Φ3.0×150mm；

19）PD-0020针刀镜切入扁刀（小）1支：Φ2.0×130mm；

20）FD-0010针刀合体剥离刀(中锋)1支：Φ1.5×252mm；

21）FD-0020针刀合体剥离刀(偏锋)1支：Φ1.5×252mm；

22）TD-0010套剥穿刺扩张针1套：Φ3.5mm；

23）TD-0020引流灌洗穿刺针1把：Φ2.5×60mm；

24）BZ-0010剥离针（弧形口）1支：Φ2.5×120mm；；

25）BZ-0020剥离针（圆钝口）1支：Φ3.0×120mm；；

26）BZ-0030剥离针（锥口）1支：Φ2.5×120mm；

27）BZ-0040剥离针（斜锥口）1支：Φ2.5×120mm，15°弯；

3、内窥镜

28）微创光镜(中长)1支：0°,Φ2.7×175mm；

29）微创光镜1支：0°,Φ2.7×110mm；

（二）软组织剥离器（经筋刀）

1）PK-01平口刀2支：Φ1.0×70mm

2）PK-02平口刀1支：Φ1.5×80mm；

3）PK-04平口刀1支：Φ2.0×130mm；

4）FL-01分离针2支：Φ1.0×70mm；

5）FL-02分离针1支：Φ1.5×80mm；

6）FL-04分离针1支：Φ2.0×130mm；

7）YK-01圆口针1支：Φ2.0×40mm；

8）YK-02圆口针1支：Φ2.5×50mm。

（三）光学影像

1）医用影像显示系统1套：21寸或以上；

2）内窥镜摄像（机）系统1套：

输出像素：PAL：≥1920 x 1080；

传感器：1/2.8 高清CMOS,扫描系统；

帧率：逐行扫描，(1920x1080)50p；

信噪比：50dB以上；

白平衡：自动/手动；

模拟视频输出：CVBS；

数字视频输出：HDMI；

输入电源：AC 220V,50Hz；

功率：≤300VA；

光学接口（镜头）：标准C接口，自动调焦；F20、F22、F24、F25、F28可选；

LED灯：额定功率80W；

灯泡工作寿命：≥20000小时；

光输出色温：≥6000K；

光输出：≥200000LX；

连续工作时间 ：≥4小时。

（四）图像处理中心

1）管理软件1套

高清图像采集（EEScreen、PNG）；智能图像编辑软件、高清视频动态缩放功能；

动态录像、抓拍、输出功能；病例登记、编辑、查询、统计管理功能；硬件加密功能。

2）医用工作站1套

承载工作管理软件，存储器容量400G或以上，支持网络功能；

具备高效率的打印功能。

（五）辅助设备

1）设备台车1台：标准四层台车；

2）精密设备转运箱1只：铝塑彩板材质，防震、防撞；

3）内窥镜消毒框1只： 不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞；

4）器械消毒框1只：不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞。

（六）医用加压器1套

1）电源：AC220V±22，50Hz±1Hz；

2）功率：48-52VA；

3）正压范围：10～50Kpa;负压范围：-10～-50Kpa；

4）最大冲洗量：≥1000ml/min；

5）最大吸气量：≥1500ml/min；

6）输液瓶定位托件1件；

7）吸引瓶定位托件1件；

8）排液针1根：185ml

9)插入式、纳入式接头1+2件：负压、正压

10）空气过滤器2件；

11)医用硅胶管1套：3~5m

12）吸引瓶：1500ml~3000ml.

（七）电动拔罐器主机

1）输入电源：AC220V±22，50Hz，200VA；

2）输    出：DC24V，2A；

3）★压力调节范围：-10Kpa ～ -65Kpa；调节幅度：±1 Kpa；

4）★温度调节范围：35℃ ～ 51℃；调节幅度：±1 ℃；

5）★时间调节范围：1 ～ 30分钟；调节幅度：±1分钟；

6）恒温恒压自动控制功能。

7）计时和提醒功能

- （二十四）层流床

- 要求该器械主机外形尺寸：长*宽*厚2.3*1.1*0.27米±1厘米。高度可根据门框净高和对内部空间的需求进行现场调节，装有静音脚轮可在病房内外随意移动。

- 空气净化消毒等级：ISO5级，即百级。

- ★空气洁净度预判断：控制系统自带激光传感六通道空气质量监测仪，可显示粒径在0.3、0.5μm的尘埃数量并实时预判断罩内洁净度。

- 智能电脑触控显示屏: 4.3英寸智能电脑触控液晶屏控制器（带遥控），电源开关、杀菌、照明、风机高中低三挡触控遥控可调；

- ★多种临床必备实用功能：内置传感器可精确显示罩内温度、湿度、空气污染等级、紫外线灯和过滤系统累计工作时间及寿命剩余显示、紫外线灯与照明灯安全互锁功能、一键开机智能更换合理档位；预留无线接口功能。

- 过滤吸附装置：整块无拼接大尺寸H14高效过滤器、袋式中效过滤器、磁性光触媒便携式尼龙网初效过滤器、活性炭包、内部可视观察窗可见过滤装置。

- 罩内平板及手机多孔USB充电口，方便患者充电使用。

- 消毒床罩内沉降菌：≤1个CFU/平皿

- 实测噪音：35-49dB（低噪音风机）噪音低、使用寿命长。

- 双轨道双围帘设计，高透明内帘即能保护洁净空气的稳定性又能满足光线和视觉的通透效果；易清洗外围帘既能遮光又能遮挡视线，保护患者隐私，洁净区中心的温度不高于外环境温度2℃，洁净区维持正压，无洁净死角。

- 长围帘与导轨之间的间隔配备短围帘。

- 床尾进风口初效过滤网为磁性吸附式，高密度尼龙网可反复清洗使用，含备用滤网，方便护理人员清洗和更换。

- ★应急开关，在主控制面板发生故障时可启动应急开关，不耽误患者和临床使用。

- ★紫外线1小时强制关闭设计，防止紫外线灯误开伤人。

- （二十五）MMC系统招标参数

一．人体成分分析仪

1、测量原理：多频率生物电阻抗测试法（BIA）

2、测量方法：输入身高、性别、年龄及体型（普通人或运动员）为主要参数来采集数据。细化分类这样所获得的回归式也较为准确，测量的结果精度就更高。因为骨骼和体水分是根据年龄的变化而变化的。这都是影响电抗值的原因，只有将各种不同的情况进行分类制定不同的回归式，才能更准确的进行测试。

★3、设备用途：设备应用于MMC（标准化代谢性疾病管理中心）项目建设。通过生物电阻抗分析法，测量体内水分、脂肪、肌肉、骨骼等成分在人体中所占的比例，得出的相关参考数据用于辅助诊断与治疗

★4、测量时间：30秒内完成全部测量完成

5、测量系统：多频 8-电极

6、测量频率：6频(1kHz/5kHz/50kHz/250kHz/500kHz/1000kHz)

★7、测量电流：≤90μA

8、电极材料：脚：不锈钢/把手：电镀材料

9、测量部位：全身/右臂/左臂/右腿/左腿

10、测量范围：75.0～1500.00Ω（0.1Ω单位）

11、体重：0~300 kg

衣物重量：0~10.00 kg (0.1 kg单位)

12、脂肪率：1.0～75.0%（0.1% 单位）脂肪率分析：5个部位

13、脂肪量、肌肉量标准体重、体内水分：细胞内液、细胞外液、细胞外液率

14、四肢及躯干脂肪量：数字及图表表述

四肢及躯干脂肪率：数字及图表表述

15、基础代谢：0～99999千焦/天（1 千焦/天）16个分数等级

16、基础代谢年龄：可对基础代谢水平进行评价

★17、肥胖标准分析表：不单纯使用文字，采用九宫格式体型判定图表，更简洁易懂

18、身高：90.0～249.9 cm (可切换0.1 cm 和1 cm)

评估脂肪量/评分：kg/± 4(局部)

评估肌肉量/评分：kg/± 4(全身/局部)

可显示局部脂肪/肌肉的具体重量，并根据相应标准进行评分。图像显示，直观易懂

19、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别、给出不同测试意见和建议

20、骨量：0.05kg 单位；内脏脂肪等级：1～59；肥胖程度：0.1%单位

★21、肌肉平衡图表：不单纯使用文字，采用图表表述身体重心更直接易懂

★22、腿部肌肉点数图表：分男女表述脚点值腿部肌肉点数，以及参照分布曲线。为老年人跌倒风险预防提供重要参考数据

23、输出报告种类：成人报告、儿童报告、孕妇报告

输出值（成人报告）：体重、体脂肪率、体脂肪量、除脂体重、肌肉量、骨骼肌、体水分率、体水分量、推定骨量、细胞内外液、细胞内外液比、身体质量指数、基础代谢量、基础代谢年龄、内脏脂肪等级、部位别肌肉量，部位别脂肪量等。腿部肌肉点数。

24、输出值（儿童报告）：体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、骨骼肌、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量、各部位肌肉综合评价、各部位脂肪综合评价、成长曲线图、BMI、推算骨量、目标体重、体重控制、目标脂肪、脂肪控制、显示直流电阻抗/交流电阻抗信息（科研基础数据）、肌肉量

25、输出值（孕妇报告）：体重、体重增加量、脂肪量、除脂肪重、体水分量、水分脂肪比、细胞内液、细胞外液、推定骨量、蛋白质、体脂肪率、基础代谢率、孕前/孕后BMI、各部位脂肪量/脂肪率综合评价、各部位肌肉量、孕期体重变化及孕期体重增长目标、总孕期体重增长评估、全身相位角、孕妇宫高腹围参考图表、孕期体重/肌肉量/体脂率历史变化图表

26、体型判定图表：根据体脂肪率和肌肉量的合理比例，分为9种体型，分别是：隐型肥胖型、肥胖型、偏胖型、运动不足型、标准型、标准肌肉型、偏瘦型、偏瘦肌肉型、肌肉发达型

27、日期及时间：年 / 月/ 日期 / 小时 / 分钟 （24-小时格式）

28、体型：标准 （3～99 岁）/运动员 （18～99岁）

性别：男性 /女性

年龄：标准 （3～99 岁） 运动员 （18～99岁）

★29、电阻：75.0～1,500.00Ω（0.1Ω单位）

电抗：-375.0～0 Ω （0.1 Ω 单位）

在电阻分析基础上，采用电抗技术，进一步将电抗数值单独测出。可进一步获得活体组织电流信息（高频电流受细胞内外液体影响的电阻值，以及低频电流受细胞外液影响的电抗值）提高测量精度

30、相位角：测量部位：全身

相位角测量频率：6频(1kHz/5kHz/50kHz/250kHz/500kHz/1000kHz)

31、工作温度范围（储存温度范围）：5℃～35℃ （-10℃ ～ +60℃）

32、评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、健康诊断/成分控制、生物电阻抗、附带测试意见，供测试者参考

★33、10.4英寸彩色LCD触摸屏，内嵌Win8操作系统，可以直接连接任意型号打印机

34、显示语言：简体中文、繁体中文、英语

35、可以打印历史数据

36、适用人种：全人种

★37、要求能和于MMC（标准化代谢性疾病管理中心）项目软件平台对接，可实现标准化数据传输。

二．智能血压计

1、测量原理：示波法

2、显示屏：LCD显示屏

3、测量位置：左右臂均可

4、适应臂周范围：17～42cm

5、测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

★6、手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

7、测量精度:

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

8、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9、臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调

节≥10度）

★10、平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

★11、二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来

12、打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

★13、ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器

14、抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

★15、臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

16、语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

17、用户教育：根据测量结果，显示提示信息

18、通信数据输出：USB数据传输

19、应用：产品要求可应用于MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）项目建设

★20、精度保障：要求符合中国高血压指南要求

可在认证网站：（http://www.dableducational.org）上查询证明材料

★21、医技要求：要求能和MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）项目软件平台对接，可实现标准化数据传输。

★22、要求能和MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）项目软件平台对接，可实现标准化数据传输。

三.智能身高体重称

1、额定电源：AC 220V±10% 50Hz

2、额定输入功率：≤30W

3、使用环境温湿度：+5℃ ~ +40℃ 10% ~ 95%RH

4、保存环境温湿度：-20℃ ~ +60℃ 10% ~ 95%RH通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体

5、运行大气压力：860 ~ 1060hPa

6、运输和保存大气压力：860 ~ 1060hPa

7、测量范围：身高范围70 ~ 200cm，允许误差+5℃ ~+10℃（含+10℃）为±0.6cm，+10℃ ~+40℃为±0.5cm；重量测量范围5.0 ~ 200kg，允许误差：±0.1kg

★8、显示屏：彩色广告屏≥8英寸

★9、要求能和MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）项目软件平台对接，可实现标准化数据传输。

10、自动/手动测量模式，手动模式时，红外遥控操作

11、语音提示测量步骤，语音播报测量结果

12、提供标准校正工具

13、自动热敏打印

14、BMI值计算，RS-232数据传输，纬度补偿功能，使体重测量更精确

15、应用于MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）项目建设。

四．动脉硬化检测装置

1、国际知名品牌，应用于MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）项目建设。

2、具备中文彩色触摸屏操作。

3、所有参数必须符合国际标准，已经纳入中华医学会血管早期诊断专家共识。

4、所有检测出的参数必须为同一心动周期同步测量得出，确保准确。

★5、下肢血压检测采用双层传感器袖带，保证采集信号准确。

6、四肢同步测量血压（一个心动周期四肢血压具有左右/上下可比性）

7、检测参数必须含有ABI（左）、ABI（右）、baPWV（左）、baPWV（右）、HaPWV（左）、haPWV（右）、hbPWV（左）、HbPWV（右），四肢的SYS，DIA，MAP，PP、HR：PCG：ECG，PVR、STI，PEP，ET，ET/PEP。UT，PTT，BMI，AI等参数。

8、具有ABI-baPWV综合分析图，baPWV年龄标准曲线图。

9、针对不同性别、不同年龄拥有中国健康人群标准值及相应检测者标准值，保证检查的准确性。

10、同型号产品国内用户量达到2000家以上，并提供客户表说明。

11、具有运动负荷试验模式。

★12、具有心脏起搏器模式。

13、强大网络连接功能，可直接连接电脑，不需软件，可直接将患者检测报告传输至电脑。

★14、要求能和MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）项目软件平台对接，可实现标准化数据传输。

15、可显示心音图和心电图及四肢脉搏波形图。

- （二十六）经颅彩色多普勒

临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；

★1.4、增益范围：1～60dB可调；

1.5、动态范围:1-40 dB；

1.6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间；

1.7、多普勒角度补偿功能；

2 、软件功能

2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）；

★2.2、同时工作通道数：2个；

★2.3、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置（如有必要：须附国家食药监部门认可机构的检测证明）；

2.4、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.5、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节；

2.6、异常血流提醒功能；

★2.7、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；（需提供彩页或软件截图）

★2.8、具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；（需提供彩页或软件截图）

2.9、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。

2.10、微栓子监测：

（1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计；

（2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

（3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件；

（4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图；

2.11、长程监护：

（1）全程多参数进行趋势监护；

（2）多测量方式；

（3）可进行事件持续时间描记；

（4）趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放）；

2.12、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。

2.13、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

★2.14、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能；

2.15、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

2.16、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单.

2.17、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.18、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

- （二十七）高端彩色多普勒超声诊断仪

用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

一、系统技术规格及概述：

1.主机成像系统

★1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

★1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥30度。

1.3触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。

1.5控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。

1.6内有一体化超声工作站。

1.7连接其他品牌超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。

1.8内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟。

1.9主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度档位可调；

★1.10探头接口≥5个，全激活、相互通用

1.11数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

1.12多倍信号并行处理

1.13数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

1.14彩色多普勒成像技术；

1.15彩色多普勒能量图技术；

1.16方向性能量图技术

★1.17解剖M型技术,≥2条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

1.18数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

1.19斑点噪声抑制成像

1.20一键快速优化多种参数，自动优化图像。

1.21自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

★1.22穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

1.23速度标识功能

1.24图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥8倍

1.25全屏放大

1.26线阵探头双B图像拼接

1.27声功率可调，实时显示MI/TI

1.28自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

1.29多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

1.30语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。

★1.31远程超声系统，可实现医疗版微信功能，对病例进行云端查看、讨论及会诊；云闪存、云收藏功能可一键快速传输影像至云端

2.测量/分析和报告

2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等

2.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

2.4自动NT测量

2.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

★2.6血管内中膜自动实时测量,自动获取≥5组IMT内膜厚度值,并实时更新。

2.7支血管体位图手动编辑功能

2.8IVF卵泡专业分析软件包

★2.9智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行全自动描迹和自动测量，自动识别“开-闭-闭”切面。

★2.10心功能自动测量软件

★2.11小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

3.电影回放和数据存储

3.1二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

3.2电影回放：≥1000秒

3.3向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

3.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行≥32项参数调节。

3.6硬盘：≥1T硬盘

3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

3.8多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。

3.9一键传输图片到智能手机终端或PC端

4.连通性要求

4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输

4.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备；

4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入

4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频

4.5≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口

二、系统技术参数及要求

1.二维灰阶模式

1.1扫描线：每帧线密度≥512超声线

1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

1.3复合成像技术：采用≥9条声束偏转的复合超声成像

1.4组织特异性成像预设

1.5声速匹配技术，并以具体数值在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

1.6最大显示深度:≥38cm

1.7TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

1.8动态范围: ≥220dB

1.9增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

1.10伪彩图谱: ≥8种

1.11最大帧率: ≥1000 帧/秒

2.彩色多普勒成像

2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

2.3取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

2.4最大帧率: ≥260 帧/秒

2.5※立体血流（支持所有探头），≥3档可调

3.频谱多普勒模式

3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

3.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

3.7零位移动：≥8 级

3.8支持频谱自动测量

4.探头规格

4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

★4.2扫描频率： 单晶体凸阵：超声频率	1.5- 5.5 MHz，单晶体相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz，电子线阵：超声频率4.0-13.0 MHz，腔内探头：3.0-10.0MHz

4.3穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

★5.应变式弹性成像

5.1支持探头：浅表探头、腔内探头

5.2弹性成像图谱≥5种可选。

5.3弹性模式具有压力操作提示图标。

5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。

★6.剪切波弹性成像

6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

6.2二维实时剪切波和单点式剪切波成像

6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

6.4同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。

6.5肿块周边组织定量分析功能。

7.造影成像及定量分析功能

7.1支持多种探头：凸阵、线阵等

7.2微血管造影增强功能

7.3双计时器，支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

7.4具备混合模式

★7.5造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

8.TDI组织多普勒成像

8.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

★8.2 TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图。

- （二十八）电子上消化道内窥镜

高清电子胃镜

1、视野角度：≥140°

观察方向：0°（直视）

★2、观察距离：2~100mm

3、弯曲角度：上：≥210°，下：≥90°，左：≥100°，右：≥100°

4、先端部外径：≤9.3mm

5、弯曲部直径：≤9.4mm

★6、钳道内径：≥2.8mm

7、工作长度：≥1100mm

8、全长：≥1400mm

9、前射水：有。

- （二十九）电子下消化道内窥镜

高清电子肠镜

1、观察方向：0°（直视）

2、视野角度：≥170°

3、观察距离：≥2-100mm

4、弯曲角度：上：180°，下：180°， 左：160°，右：160°

5、先端部外径：≤12.8mm

6、弯曲部直径：≤12.8mm

7、钳道内径：≥3.8mm

8、工作长度：≥1320mm

9、全长：≥1620mm

10、精准传导：有

11、顺应弯曲：有

12、前射水：有

★13、检查功能：提供白光、BLI和BLI Bright多种特殊光检查功能，辅助临床应用镭射光的内镜诊断方法，利于早癌病变观察和诊断。

- （三十）血液透析机技术要求

| 序号 | 技术和性能参数 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 临床应用 | 可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，单针透析，多种监测和控制组合，稳定性好的机型 |
| 1.2 | 显示屏 | 机器配备≥12英寸彩色液晶触摸显示屏, |
| 1.3 | 操作界面 | 中文操作面板、中文操作菜单 |
| 2.1 | 动脉压监测显示范围 | -300 mmHg～+280mmHg分辨率5 mmHg精度±10mmHg |
| 2.2 | 静脉压监测显示范围 | -60 mmHg～+520mmHg分辨率5 mmHg精度±10mmHg |
| 2.3 | 跨膜压监测显示测范围 | -60 mmHg～+520mmHg分辨率5 mmHg |
| 2.4 | 动脉血泵血流量范围 | 0，30～500ml/min可调。精确度±10% |
| 2.5 | 动脉血泵泵管直径 | 血泵内径≤8mm，具备泵管辅助安装功能 |
| 3 | 空气监测器 | 采用静脉壶空气探测器设备，应能能检测出1.2ml/min的微小气泡 |
| 4 | 供水压力及温度范围 | 进水压1.5-6 bar、进水温度5℃-30℃ |
| 5.1 | 透析液流量范围 | 0－300－500ml/min |
| 5.2 | 透析温度监控 | 温度设定35℃-39℃，连续可调，精度±0.5℃，具备超温报警 |
| ★5.3 | 透析液制备方式 | 透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方 |
| ★ 6.1 | 超滤方式 | 双容量（密闭式）平衡腔超滤控制系统，平衡腔体容积≤40ml |
| 6.2 | 超滤精确度\率 | 超滤精度为超滤量≤±1%,超滤误差：±10 ml/h |
| ★7 | 漏血探测器及敏感度 | 漏血监测功能：双重监测，红光监测，绿光补偿，分辨真假漏血报警；敏感度: 最大透析液流量500ml/min时，≤0.35ml/min（Hct=0.32） |
| ★8 | 消毒和清洁程序 | 全自动的清洗，脱脂，化学加热消毒可加热到90℃,单次消毒液吸液量小于95ml，A、B液吸管能联机整合消毒，无需清洗棒等其他额外消耗品。 |
| 9 | 超纯透析 | 标配细菌过滤器确保超纯透析 |
| 10 | 后备电池 | 标配，支持整机维持体外循环至少20分钟 |

- （三十一）双级返渗透水处理技术要求

- 设备名称：反渗透水处理设备-----产水量：≥900L/H（ 15℃）

- 功能要求：

2.1 预处理部分要求设置有原水增压系统，具有变频功能。

2.2 预处理设置有砂过滤罐1套，

活性炭过滤罐1套

树脂过滤罐1套，

采用全自动知名品牌。

2.3 具备全自动冲洗、软化功能。

★2.4 控制系统要求为进口知名品牌模块和触摸屏，屏幕尺寸≥7寸，显示参数设置为：一级电导度率，二级电导率，脱盐率，源水电导率，浓水电导率。（提供触摸屏产品图片）。

2.5 设备要求有多种保护功能，能在无水、低水压、电源断相、压力过载时自动保护。设备采用反渗透水处理系统，一级二级膜壳管路直接耦合，无死腔。预处理到缓冲桶到一级膜和二级膜最终到用水点，智能控制，分段式供水。

2.6 主机管路要求为316L不锈钢无缝钢管，全自动焊接技术，全通式的电动球阀、隔膜阀使管路内壁无焊缝、无死腔。

2.7 系统所有水泵要求采用知名品牌，反渗膜采用进口知名品牌。

2.8系统输出透析用水的电导率范围为：0-5μS/cm。

2.9 系统要求消毒采用自动控制方式，系统对管路的冲洗及消毒可根据用户自行设定参数，全自动消毒。

2.10 主机部分：电路控制要求实现全自动和手动操作无缝切换。

2.11双级反渗透系统一级反渗与二级反渗系统也可互为独立工作，水泵或反渗膜损坏时能临时满足透析使用，方便选择多种产水模式。

2.12 主机有夜间脉动功能，防止管路有挤压及死水产生。

2.13 主机部分采用防锈机身。

2.14采用优质大胖滤芯吊瓶精密过滤器2套。

3、原水进水量≥10T/h，水压≥0.2MPa

4、纯水水质：符合国家YY0572-2015血液透析用水标准.

★4.1 内毒素≦0.03EU/ml，细菌清除率≦10CFU/ml

4.2 溶解盐清除率≥99%

★4.3 原水利用率≥75%（提供产品技术检测报告或者注册技术要求)。

4.4 系统排空率≥99%,无死腔

5、纯水直供恒定压力范围：0.2-0.4Mpa。

6、主要工艺：双级反渗透，反渗透膜前5后3设计，一级采用5支4040进口反渗膜，二级采用3支4040进口反渗膜。知名品牌系列水泵。

7、工作电压：380V±10％，三相五线制，50Hz连续工作。

8纯水管路采用优质PVC管路。纯水直供恒定压力范围：0.15-0.3Mpa。

- （三十二）基因分析仪技术要求

一、工作条件：

1、电源电压：220±10%，50Hz±1Hz；

2、电流：最大值15A；最大功率消耗400W（近似值，不包括计算机和显示器）；

3、环境温度：15-30℃（在仪器运行时室温的波动不能超过±2℃）；

4、湿度：20-80%；

二、激光器：

1、固态激光激发源；

2、电泳电压范围-20KV~0KV；

3、电泳温度范围18℃~70℃；

三、规格：

1、用于法医物证鉴定实验室的个人识别和亲权关系鉴定，可应用于STR片段分析，或其他科研检测需要。含仪器、装机试剂、数据收集软件和专家系统分析软件；

2、数据检测系统：

2.1 毛细管管电泳系统：≥4通道毛细管；

2.2 样品盘规格：96孔

2.3 操作模式：自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预；

2.4 先进的多色荧光分析能力，四色、五色、六色荧光实时检测，

3、软件系统：支持STR数据采集及STR片段分析；

四、配套附件：

1、UPS不间断电源

1.1 容量VA/W：5400W/6000VA；
1.2 输入电压范围120~275VAC、频率范围40Hz-70Hz；
1.3 输出电压220VAC；
2、超纯水机

2.1 进水水源可选取城市自来水或地下水；

2.2 配置不小于30L无菌储水桶；

2.3 制水量每小时≥15L；

2.4 出水标准：一级水

3、电子天平

3.1 量程范围0-120g；

3.2 可读性精度≥0.1mg；

3.3 工作空间高度≥200mm；

4、显微镜

4.1 光学系统：有限远色差校正系统

4.2 目镜：高眼点大视野平场目镜PL10×/18mm视度可调

4.3 镜筒：30°观察头，铰链式双目三通360°旋转

4.4 物镜：有限远消色差物镜(4×/10×/40×/100×oil)。

（标配）10×目镜下实现放大倍数:(40×、100×、400×、1000×)

4.5 内定位四孔转换器

4.6 载物台：双层机械式载物台，140mm×132mm。移动范围76mm×50mm，精度0.1mm

4.7 调焦机构：行程（调焦范围）28mm,微调精0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片的上限位装置，聚光镜预调中心支架。

4.8 聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，带可变孔径光阑

4.9 照明系统：3W，LED照明，预定中心，亮度连续可调.外置式宽电压变压器输入100V-240V，输出6V2A

5、常染色体STR分型试剂盒

5.1 试剂盒采用六色荧光标记技术，试剂盒必须包含如下位点：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、Amelogenin。

5.2 无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。

5.3 所用试剂盒应包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等），规格为25微升标准反应体系200人份。

6、Y染色体STR分型试剂盒

6.1 试剂盒采用六色荧光标记技术，试剂盒必须包含如下位点：DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、YGATAH4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS643，DYS460，DYS549，DYF387S1a/b，DYS449，DYS518，DYS627，DYS570，DYS527a/b，DYS447，DYS444，DYS557，DYS596；

6.2 无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。

6.3 所用试剂盒应包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等），规格为25微升标准反应体系200人份。

7、X染色体STR分型试剂盒

7.1 试剂盒采用五色荧光标记技术；

7.2 试剂盒可单管同时扩增19个X-STR基因座和一个性别位点Amelogenin，试剂盒包含如下基因座：DXS6795、DXS6803、DXS6807、DXS9907、DXS7423、GATA172D05、DXS101、DXS9902、DXS7133、DXS6810、GATA31E08、DXS6800、DXS981、DXS10162、DXS6809、GATA165B12、DXS10079、DXS10135、HPRTB、Amelogenin；

7.3 采用免提直扩技术，无需提取或纯化，直接对血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质；

8、人血（斑）红蛋白检测试剂：

金标抗人血红蛋白试剂条FOB，100人份/盒

9、人精液（斑）PSA检测试剂：

前列腺特异性抗原检测试剂条PSA，100人份/盒

- （三十三）血气分析仪

1.方法学：干式电化学法、交流阻抗法

2.进样方式：自动平行进样

3.测试时间：从吸样到显示结果≤60秒

4.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测十项实测参数

5.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项

6.标本类型：可适用于动脉血、静脉血等≥6种

7.定标方式：自动定标

8.试剂盒种类及存储条件：试剂盒种类≥20种，温度2℃～30℃保存≥200天或冷藏（2℃～8℃）保存≥300天（提供注册证等证明文件加盖厂家公章）

9.检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，即取即用

10.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品

11.存储运输：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储温度2℃～30℃

12.操作界面：≤7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

13.用血量：仪器最低用血量为80ul

14.设备：小巧便携，重量< 5Kg(含电池)，内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个，仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机

15.数据接口及管理：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统，仪器可自动存储≥10000个病人结果，可连接POCT数据管理系统。

16.检测参数的升级：院内联网升级软件，使用新的试剂盒即可完成，无需增加模块

17.获得FDA认证、获得CE认证。

18.使用环境要求：10-31℃

- 二标段采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光PCR | 台 | 96P | 1 |
| 2 | 掌上离心机 | 台 | / | 2 |
| 3 | 低温高速冷冻离心机 | 台 | / | 1 |
| 4 | 单道手动微量可调移液器 | 个 | 0.5-1000μl | 8 |
| 5 | 8道手动微量可调移液器 | 个 | 5-300μl | 4 |
| 6 | C02培养器 | 套 | / | 1 |
| 7 | 核酸提取仪（96通道) | 台 | 96孔 | 1 |
| 8 | 核酸提取仪（36通道） | 台 | 32孔 | 1 |
| 9 | 微孔板离心机 | 台 | / | 2 |
| 10 | 生物安全柜 | 组 | A2-X | 2 |
| 11 | 浊度仪 | 台 | / | 1 |
| 12 | 高压灭菌器 | 台 | 50L | 2 |
| 13 | 纯水超纯水机 | 台 | 100L | 1 |
| 14 | 超净工作台 | 套 | / | 1 |
| 15 | 混匀器 | 台 | / | 2 |
| 16 | 低温冰箱 | 台 | (-25℃) | 2 |
| 17 | 冷藏冰箱 | 台 | 2-8℃ | 2 |
| 18 | 多管涡旋振荡器 | 台 | / | 1 |
| 19 | 金属浴 | 台 | / | 2 |
| 20 | FY型紫外线杀菌灯车 | 台 | / | 5 |
| 21 | 全自动血培养及药敏鉴定系统 | 套 | / | 1 |

注：本次项目核心产品为：实时荧光PCR、核酸提取仪（96通道)。

- （一）实时荧光PCR参数

| ★样本容量 | (96孔)2×48*0.2ml(双模块) |
| --- | --- |
| 并行实验模式 | 2块独立的反应模块,独立运行2个不同的实验 |
| 适用耗材 | 0.2mlPCR管、8连管、48孔板 |
| ★光 源 | 大功率LED(免维护) |
| 检测器 | 高灵敏度光电传感器 |
| 检测动力学范围 | 100-1010 |
| 灵敏度 | 检测单拷贝 |
| 重复性 | CV﹤0.5% |
| 相关系数 | -0.999~ -1.000 |
| 可信度 | 区分1000与2000拷贝浓度差异 |
| 反应容积 | 15ul-100ul |
| ★荧光激发波长 | 通道1：470nm 通道2：530 nm 通道3：585 nm 通道4：630 nm 通道5：选配 通道6：选配 |
| ★荧光检测波长 | 通道1：510 nm 通道2：565 nm 通道3：620 nm 通道4：665 nm 通道5：选配 通道6：选配 |
| 检测的荧光素及染料 | 通道1：FAM、SYBR 通道2：VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3 通道3：ROX、TEXRAD 通道4： CY5 |
| 控温模式 | 模块控温、试管控温 |
| 控温方法 | 半导体热电模块 |
| 温度准确性 | ±0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±0.1℃ |
| 控温范围 | 4℃-99℃ |
| 升降温速率 | ≥4.0℃ |
| ★热盖 | 30℃-108℃（默认105℃，热盖温度可调）电子自动热盖 |
| 操作系统 | WindowsXP/VISTA/Windows7等 |
| 耗能 | ≤800VA |
| 电源输入 | 220VAC、50HZ |
| 体积(L*W*H) | 52cm*38cm*25cm |
| 重量 | 18kg |
| 接口方式 | RS232、USB |
| 电脑最低配置 | 内存1GB硬盘空间40GB CPU1.5GHZ |

- （二）掌上离心机参数

1.双门锁设计，锁定更安全

2.转子拆卸专利技术，拆卸异常快捷

3.先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高

4.运行安静，噪音≤45 dB

5.直流电机，连续运行模式

6.最高转速7000rpm，最大相对离心力2680x g

7.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便

8.可容纳过滤型离心管

9.转子容量：8×0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心管、32 x 0.2ml PCR管；4×0.2mlPCR8排管，应用范围广泛

10.质保：整机质保一年

- （三）低温高速冷冻离心机参数

特点优势

★1.电机锁吸附设计，单手即可关闭离心机腔门；

2.静态制冷，离心机盖门关闭状态下，只要设定温度低于环境温度，压缩机即自动启动制冷；

3.离心完毕后，声音提示，上盖关闭保持腔内温度；

4.最高转速运行状态仍可保持4℃；

5.可根据实验需求存储9个程序；

★6.采用先进的R290无氟冷媒，低碳环保；

7. 生物安全转子，三层密封，保证生物安全；

8. 高强度铝合金转子，可耐受无数次高温高压消毒；

9.最高转速：15000rpm(200-15000rpm)步长：100rpm

10.最大相对离心力：21380×g，步长：10×g

11.升降速时间：25s↑25s↓

12.温度设定范围：-20℃~40℃

★13.从室温20℃降到4℃需要约4分钟

14.转子容量：1.5/2ml×24；0.5ml×36；PCR8排管×4；5ml×12；5ml×18；

15.定时	30s-99分；HOLD（连续运行）

★16.外置冷凝水槽防止冷凝水聚集在离心腔内；

17.驱动电机	直流无刷电机

18.安全性能	双门锁、超速、过温、状态诊断系统

19.其他功能	转速/相对离心力转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能；9档升速；9档降速；存储程序功能

20.噪音	-56dB

21.功率	单相，200-240V, 50Hz，500W

22.尺寸（毫米）	（宽）332×（深）553×（高）283

23.重量	30kg

- （四）单道手动微量可调移液器参数

- 一套包含9支，规格量程：0.1-2.5 ul，0.5-10 ul，2-20 ul，10-100ul，20-200ul，30-300ul， 100-1000ul，1000-5000ul，2000-10000ul

- ★超轻机身，重量低于75g，减少疲劳度；

- 全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一；

- ★新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀；

- 符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点4N，二停点10N，带来舒适的单手移液体验；

- 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

- ★一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差；

- 量程调节轻盈顺滑有质感；

- ★单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀；

- 拆卸简单，方便维护；

- （五）8道手动微量可调移液器参数

1.多道移液器的量程涵盖： 0.5-10ul, 5-50ul, 50-300ul

★2.符合人体工程学设计，轻触推杆设计，使移液更轻松

3.轻松地旋转计数器旋钮选择分液量，计数器稳定不滑脱，避免锁定装置造成的繁琐操作

4.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修

5. 数字视窗，令所设定量程一目了然

6.采用极佳的耐热材质，下半支可高温高压灭菌

7.精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准

6.各种量程的8道移液器适用于标准96孔板

7.移液器下半部分可360度旋转，方便移液

8.每道管嘴都配有独立活塞装置，可拆卸式组件便于维护，方便维修保养

9.管嘴连件采用复合材料制成，具有高化学稳定性，密封性能优异

10.管嘴推出器快捷简便，方便操作

11.标配校准保养工具，易于维修保养

12.适配广泛，与大多数品牌管嘴兼容

- （六）CO2培养器参数

1、培养箱基本参数：

- 类型：气套式触摸屏

- 外形尺寸≧（L×D×H）：700mm×666mm×1101mm

- 工作室尺寸≧（L×D×H）：477m×473mm×711mm

- 公称容积：160L

- 额定功率：650W

- 控温方式：PT100

- 控温范围：Rt+5--60℃

- 温度波动：  ±0.2（@37）℃

- 温度均匀性：±0.3（@37）℃

- CO2控制方式：IR红外线传感器（VAISALA）

- 浓度控制范围：0--20（vol%）

- 浓度控制误差：±0.1（vol%）

- 浓度均匀性：±0.2（vol%）

- 相对湿度：≥90%（RH%），该参数不显示

- 环境温度：5—30℃，建议25±2℃

- 过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.5%，

- 隔板：标配2块，数量最多9块

- 电源电压：AC220/110V

- 数据存储 :USB接口

- 界面显示：7.0寸触摸屏

- 灭菌方式：UV灭菌

- （七）核酸提取仪（96通道）参数

| 基本功能 | 本产品应用于拭子类样本、体外培养的细胞、血清、血浆、粪便、疱疹液、组织等多种类型的样本中，自动化实现临床样本的核酸提取和纯化。 |
| --- | --- |
| 技术原理 | 磁珠与核酸特异性结合，通过微电脑控制磁棒和96孔磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化工作，无需液体转移。 |
| 产品结构 | 本仪器主要由控制部件、动力系统、工作部件、传动部件、电源部件、软件等部分组成。 |
| 操作界面 | 8寸彩色液晶屏触控操作，Windows系统 |
| ★仪器尺寸 | 56.4cm×25cm×39cm（长ⅹ宽ⅹ高），小巧可放入生物安全柜 |
| 样本体积 | 20μL~1000μL |
| ★样本通量 | 1~96 个/次 |
| ★处理时间 | 提取快速，96个样本≤15min |
| 磁棒规格 | 永久性磁棒，1×96规格，配有磁套，有效避免交叉污染 |
| 提取方式 | 纳米磁珠法 |
| 振荡混合 | 多模式多速度可调 |
| ★污染控制 | 设备一键式日维护，操作简便； 内置紫外灯，有效清除仪器内的核酸片段，防止交叉污染发生； 常温裂解提取最大化消除气溶胶产生的可能性。 |
| 磁珠回收率 | ＞95% |
| 电源要求 | 100~220VAC(50/60Hz) |
| 运行条件 | 温度：10~40°C 湿度：20%-80% |

- （八）核酸提取仪（36通道）参数

- 磁珠与样本核酸特异性结合，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放， 使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成核酸的提取纯化操 作，无需液体转移；

2、可从多种类型样本，如全血、血清、血浆、粪便、细胞悬浮液、细菌培养 物、拭子等中分离出高纯度的核酸； 针对新冠混样检测配有专用提取试剂，最大限度保证上样量和筛 查结果准确性；

3、磁棒规格：永久性磁棒，3×12 规格，配有 12 联磁套，防止交叉污染；

4、样本体积：20-300μL；

5、提取通量：单台设备一次运行最多可处理样本数≥108（混样模式）；

6、提取时长：最快提取时长 10min；

7、磁珠收集效率＞95%，极大程度降低核酸损失；

8、外形（长×宽×高）： 55×50×45 cm ；

9、液晶屏文字显示，配合“启动/停止/上下”键，操作明确简洁；

10、内置常用优化提取程序，提取一键式操作，具有“暂停继续”功能；

11、可单机运行，用户可通过计算机端口自行导入或导出程序；

12、震荡模块：配置多种震荡频率，可根据样本特点设置震荡频率和时间，以 达提取效率最大化；

13、污染控制：内置紫外灯清除可能产生的核酸污染；常温裂解提取最大化消除气溶胶产生的可能性；

14、安全性：仪器全程自动、封闭操作，配合一次性耗材，最大程度降低化学 试剂及病原微生物对操作者造成危害的风险；

- （九）微孔板离心机参数

产品特点：

快速离心挂壁液滴

PCR实验使用，显著提高扩增效果

适用带裙边，不带裙边及各种PCR微孔板

体积不到大多数微孔板离心机体积的1/4

技术参数：

最高转速:2500rpm/min

转速相对偏差:≤10%

容量:2×96孔LPCR板

最大相对离心力:500xg

尺寸(WxDxH):190x220x186mm

重量:2.1kg

电源: AC120V/AC220V,50/60Hz

功率: 110w

噪音:≤70dB

环境温度:5°C-40°℃

- （十）生物安全柜参数

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

★（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

★（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：500 m³/h

（7）额定功率：1850W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤67dB（A）

（9）照明：≥1000lx

★（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

（11）重量：毛重366KG    净重 350KG

（12）使用人数：1—2人

2、生物安全性：

★（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

- （十一）浊度仪参数

| 输入电源 | AC 220V ±22V，50Hz±1Hz |
| --- | --- |
| 输出电源 | DC 9V ≥500mA |
| 浊度比对数值范围 | 0.2-2.0麦氏单位（MCF） |
| 测量误差 | ≤ ±0.1MCF |
| 使用环境温度 | 15－30℃ |
| 相对湿度 | RH≤80％ |
| 电源 | DC 9V |
| 额定输入功率 | 4.5VA |

★（1）在浊度标准瓶测试中的采集准确度：麦氏单位（MCF）0.5的标准管测量误差：≤ ±0.1MCF 。

★（2）测量范围为0.2~2.0MCF。

- （十二）高压灭菌器参数

| 序号 | 设备参数 |
| --- | --- |
| 1 | 立式手轮灭菌器 |
| 1.1 | 容积：50L |
| 1.2 | 材质：06Cr19Ni10不锈钢 |
| 1.3 | 设计压力：0～0.28Mpa |
| 1.4 | 设计温度：150℃ |
| 1.5 | 使用寿命：5年 |
| 1.6 | 主体保温：10mm玻璃棉 |
| ★1.7 | 腔壁加热：覆盖式金属加热板 |
| 2 | 密封门 |
| 2.1 | 门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm |
| 2.2 | 材质：06Cr19Ni10不锈钢 |
| 2.3 | 开关门方式：手动平移式密封门 |
| ★2.4 | 安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 |
| 2.5 | 门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成 |
| 2.6 | 门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 |
| 3 | 管路系统 |
| 3.1 | 控制阀门：进口直动式电磁阀3个，手动球阀1个 |
| 3.2 | 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 |
| 3.3 | 注水排水方式：自动注水、自动排水 |
| 3.4 | 储水装置：配有内置收集水箱，少量蒸汽排出，汽水内循环使用，环境清洁干燥 |
| 3.5 | 压力表：量程：0～0.4MPa 精度等级：1.6级 |
| 4 | 控制系统 |
| 4.1 | 控制方式：实时采集锅内蒸汽的温度 |
| 4.2 | 界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃；指示灯闪烁显示当前工作阶段； 一键启动，方便快捷； |
| 4.3 | 流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气 |
| 4.4 | 报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警 |
| 4.5 | 安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置 |
| 5 | 程序系统 |
| 5.1 | 程序名称：裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体类、固体自定义，液体自定义7种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌，灭菌-保温 |
| 5.2 | 适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌 |
| 6 | 整体参数 |
| 6.1 | 装载装置：灭菌消毒桶1个 |
| 6.2 | 设备电源：单相：AC220V，50Hz |
| 6.3 | 设备功率：50L-4.4KW |
| 7 | 其他 |
| 7.1 | 卖方负责免费远程视频培训操作人员，保证使用人员正常操作仪器设备的各种功能 |
| 7.2 | 保修期内投标方保证开机率≥95% |
| 7.3 | 整机包修1年； |

- （十三）纯水超纯水机参数

- 纯水机技术参数及性能指标

1、原水水质：城市自来水

2、供电要求：220V，1.1KW

3、脱盐装置：反渗透+离子交换

4、操作压力：0.5～1.0Mpa

5、最大操作压力：1.4Mpa

6、产水量： 100L/H（25℃）

7、产水水质：10MΩ•cm以上（绝对满足生化分析机的用水要求）符合GB6682-92《分析实验用水规格及试验方法》的用水标准

8、主机体积：700×800×1100mm（长×宽×高）

9、配有120L容积不锈钢纯水箱。

10、配备独立纯水输送装置，能适应不同的用水设备压力要求。

- 纯水机整机性能

1、高质量的元件及严格工艺流程设计可直接将自来水制成超纯水。

2、高灵敏度的电阻率传感器精确连续在线监测，保证产水质量。

3、多种保护功能，能在缺水、高压的情况下自动保护。

4、全自动操作及控制，实现无人化操作。

5、外形简洁，占地面积小，完全考虑国内水源不同等因素。

- （十四）超净工作台参数

★1、技术参数

1.1 外部尺寸:1060mm×620mm×1850mm；

1.2 内部尺寸:935mm ×530mm×650mm；

1.3 过滤器尺寸：900mm×450mm×69mm；

1.4 额定功率：650 W；

1.5 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.6 紫外灯功率：20W；

1.7 LED日光灯功率：12W；

1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm；

1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.10 噪音≤65dB(A)；

1.11 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；

1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.13 照明：≥300lx；

1.14 毛重：185KG；

1.15 木包装外尺寸：1240mm ×900mm×1350mm；

2、结构特点

2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；

2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；

★2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

2.7 洁净台前视窗采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

★2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

★2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能；

★2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

2.11 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

★2.12 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

★2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

- （十五）混匀器参数

1.运转方式[mm]：圆周

2.周转直径振幅[mm]：4

3.最大载重量（带夹具）[kg]：3

4.速度范围[rpm]：0-3000

5.转速显示：刻度

6.运转方式：连续运转/点动

7.外观尺寸[D×W×H mm]：127×130×160

8.重量[kg]：3.5

9.允许环境温度 [ ℃ ]：5-40

10.允许环境湿度：80%

11.DIN EN60529 保护方式：IP21

★12.可选配备配件：通用圆头、10mm试管适配器、12mm试管适配器、16mm试管适配器、20mm试管适配器各1套，真空吸盘脚1套（选配）

14.质保：整机质保一年

- （十六）低温冰箱参数

★1、容积：≥270L

2、样式：立式，箱体内部7个ABS抽屉

3、储存温度：-10～-25℃可调

4、箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁。保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

5、压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效静音。

6、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠。

7、每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。

8、发泡层厚度为100mm，高效锁冷。

★9、声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。

10、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

★11、标配测试孔，方便监测箱内温度。

12、箱体配锁，确保箱内样本安全。

- （十七）冷藏冰箱参数

★1、容积：≥315L

★2、储存温度：2-8℃, 可显示并查阅湿度

★3、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器.

★4、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。

5、一英寸高亮度数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃

★6、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通讯故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。

7、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。

8、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

9、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

10、高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。

★11、具有USB数据导出接口，接入U盘可自动存储温度数据，数据PDF格式。蓄电池可提供不少于48小时报警及为USB端口供电。

★12、门体加热模式：可选择自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

★13、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启。

14、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。

★15、标配RS485接口、远程报警接口。

16、标配测试孔，方便监控箱内温度。

★17、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

★18、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

- （十八）多管涡旋振荡器参数

技术参数

转速范围：500-2500rpm

振幅：4mm

调速精度：±1rpm

定时范围：1s-9999min

最大载量：5kgs

脉冲间隔定时范围：1-10s

脉冲运行定时范围：1s-99min59s

顶部盖板尺寸：W.184×L.311mm

功率：60w

输入电源： AC 100-230V，50/60HZ

熔断器：250V,1AΦ5×20

外形尺寸：W.250×D.426×H.480mm

净重：5kgs

配置：MVM25 16mm试管夹（15ml） 1

- （十九）金属浴参数

1.加热区尺寸[长×宽 mm]： 150×95

2.加热温度范围[°C] ：室温 +5 -120

3.温度显示：LED

4.控温精度[°C]：±0.5

5.安全温度[°C] ：140

6.定时功能：有

★7.水浴砂浴功能：支持水浴砂浴金属浴三种工作模式

8.时间设定范围：1分钟-24小时

9.工作模式：定时/连续工作模式

10.允许环境温度[°C]： 5-40

11.允许相对湿度：80 %

★12.DIN EN 60529保护级别：IP 21

★13.可更换模块：适用0.2mL 离心管, 54 孔

适用 0.5mL离心管, 40孔

适用于1.5/2mL离心管, 40孔

适用于5/15mL离心管, 28孔

适用于50mL离心管, 8孔

适用于0.2mL, 0.5mL 和 1.5/2mL 离心管,各 18孔

适用于5mL采血管，45孔

14.配置：主机一台，模块，0.2mL 离心管, 54 孔（根据实际需要选12中的任意一个就可以）

★15.质保：质保一年

- （二十）FY型紫外线杀菌灯车参数

- 紫外线杀菌灯：紫外线波长为253.7纳米

- 电源电压220V50HZ,功率为2*30W

- 辐照强度：≥128uw/cm²（单支灯管）；≥256uw/cm²（双支灯管）

- 灯臂可以调节，调节角度0-180度

- 采用双灯管结构，双灯管也可单独使用，不用时可垂放，。

- 关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。

- 定时器可以在0-120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。

- （二十一）全自动血培养及药敏鉴定系统参数

血培养：

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标本位 | 50个 |
| ★2 | 标本采集 | 负压定量采血 |
| ★3 | 培养方式 | 恒温、旋转振荡培养 |
| ★4 | 检验方法 | 光学检测+瓶底显色，两种技术同时使用 |
| 5 | 检测时间 | 每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线 |
| 6 | 阳性报警时间 | 90%以上的阳性标本可在24小时内报警，支持标本延迟上机 |
| 7 | 培养瓶种类 | 培养瓶种类齐全：标准培养瓶、成人抗生素中和培养瓶、儿童抗生素中和培养瓶、厌氧抗生素中和培养瓶等，适合各种细菌生长；并可定制各种特殊细菌的选择性培养瓶 |
| 8 | 培养瓶材料 | 聚酯材料 |
| 9 | 中和抗生素方式 | 采用多种规格树脂吸附残留抗生素；同时能吸附抑菌因子和免疫因子 |
| 10 | 使用条形码 | 采用可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询 |
| 11 | 标本信息 | 可提供病人资料录入、生长过程曲线等相关信息无限量储存、并随时提供查询和统计 |
| 12 | 操作界面 | 仪器具有电脑界面瓶位图形化显示，和培养过程曲线显示 |
| 13 | 培养条件设置 | 预制的培养时间与温度可随时修改设置 |
| 14 | 报警机制 | 完善的报警处理机制、阴阳性状态指示、错误操作提示，错瓶位提示 |
| 15 | 售后服务 | 操作软件终身免费升级，可按用户要求添加相关功能 |
| 16 | 工作环境 | 温度10℃-25℃，湿度：10%-90% |
| 17 | 电源 | AC220V 50Hz |

药敏鉴定：

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 比色（鉴定）和比浊（药敏）法 |  |
| 2 | 光学原理 | 光电逐孔检测，采用光纤光源透射技术（8 个光源），孔与孔之间相互无干扰，不需要人工复核 | 完全取代传统的扫描仪或CCD 的成像检测技术，检测结果准确，无需人工复核 |
| 3 | 试剂板种类 | 试剂板种类齐全：肠杆菌、非发酵菌、葡萄球菌、链球菌、酵母样真菌、弧菌等还可以定制特殊菌种的试剂板 |  |
| 4 | 培养板材料 | 采用带盖的 24 与 96 孔微孔培养板，也可 定制U 型板； |  |
| 5 | 灵活性 | 可根据客户需求进行抗生素的组合定制 |  |
| 6 | 试剂板设计与制备 | 可提供鉴定和药敏复合试剂板，也可提供生化鉴定板和药敏板分体试剂板 |  |
| 7 | 菌种库细菌种类 | 750 余种，完全覆盖临床常见菌株 |  |
| 8 | 药敏组合 | 药品种类根据 CLSI M100 抗菌药物敏感性试验执行标准，每种抗生素设置 2-8 梯度；药品种类和梯度也可自由组合订制 |  |
| 9 | 专家系统 | 鉴定和药敏均有强大的专家分析系统，专家系统规则丰富，细菌鉴定结果可自动审核纠正，并对多重耐药菌株自动提示相关信息，完全实现人机互动 |  |
| 10 | 报告形式 | 根据 CLSI 标准规定，按（A、B、C、O U 等分五组报告结果，并报告 MIC 值，也可自由选择报告形式 |  |
| 11 | 数据处理 | 数据储存无限量，具有强大的查询和统计分析功能，可自由设定查询和统计条件 |  |
| 12 | 服务 | 专业提供微生物临床实验室筹建服务和技术支持；可长期提供网上专家在线技术支持等服务 |  |
| 13 | 检测速度 | 50-60 份标本/小时 |  |
| 14 | 售后服务 | 质保期一年，免费升级软件、终生维护保养 |  |

- 二、供应方式

招标范围内的货物均由中标人自行购买（生产）、运输。但产品必须符合质量标准、为原装全新的、未使用过的产品，不得后期加装且必须有合格证、说明书或检验报告等。货物运抵甲方验证签字处，未经甲方验证签字不得交货。其货物如不符合质量标准，采购人不予接收。由此而发生的二次运输费、倒运费、重新采购费、人员往来费等其它费用由中标人承担。运输过程中有关人员安全由中标人负责。

- 三、其他要求

1、所投产品必须是原厂制造生产的全新的合格设备。投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、交货地点及时间：中标人接到采购人电话或书面通知的时间为准。具体交货时间以采购人订单为准，交货地点采购人指定的地点。所有材料须采购人确认，供货商品须于投标时保持一致，一经发现所供产品未能达到招标文件要求时，采购人有权拒收，并取消合同，给采购人造成损失的，中标人还须赔偿采购人的损失。

4、投标人取得中标资格后，不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目分包给他人。

5、质保期1年；

6、免费培训操作及保养人员，免费负责设备的安装及调试；

7、质保期内最低免费巡检4次，提供相关的教学支持；

8、具有完善的售后服务，设备出现故障时, 电话30分钟响应，电话不能解决故障的，工作日24小时内应到达现场，现场不能解决的，提供备用设备；

9、设备交付正常使用前所发生的所有费用均由中标公司承担。

注：投标人应对上述“三、其他要求”内容作出响应，响应内容不完整或未作出响应，视为默认完全响应。

- 第四章、评标办法及评分标准

- 一、总  则

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关法律、法规的规定，结合本项目特点制定本办法。

（一）、评标委员会

1、评标由采购人依法组建的评标委员会依据本评标标准和方法独立完成，评标过程中出现的问题由评标委员会解决。

2、采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由有关专家及采购人代表共7以上单数组成。在招标管理部门的监督下，从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。

3、评标委员会设主任委员一名，由评标委员会选举产生。评标委员会主任委员负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会主任委员与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

4、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

（6）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（二）、评标方法

1、本招标项目采用综合评分法对各投标文件进行评审。

2、评标原则：“竞争择优、公平、公正、诚实信用”

- 二、评标内容与评标程序

（三） 评标的内容

评标的内容包括由报价部分、综合部分和技术部分三部分组成。

（四） 评标程序及规定

评标程序

评标程序如下：组建评标委员会→资格审查→初步评审→详细评审→完成评标报告

依法组建评标委员会，由评标委员会选出评标委员会主任委员。

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

2、具有良好的商业信誉（提供承诺书）和健全的财务会计制度。（提供2021年度以来任意一年经审计的财务审计报告，如投标人为新成立企业，提供自注册年度后的财务报表)

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供本单位2023年以来任意1个月的依法缴纳税收证明和任意1个月的缴纳社保证明的材料，依法免税企业，应提供相关证明文件）

5、参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录。（提供投标人书面声明）

6、提供中国执行信息公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”查询页面加盖单位公章（文件递交的截止时间前七天内查询，查询页面显示时间）；若有不良记录，执行财库[2016]125号文。

7、本项目不接受联合体投标。（提供承诺书）

注：1、如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

2、本项目采用资格后审。

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，确定进入详细评审的投标人名单：

（1）投标文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。

（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

（3）在一份投标文件中报有两个（含两个）以上报价的。

（4）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。

（5）投标报价高于最高投标限价的。

（6）交货地点、交货期、质保期、质量要求、投标有效期不满足招标文件要求的。

4、评标委员会对进入详细评审的投标文件进行评审。对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人书面质询，要求该投标人通过电子交易平台澄清，但不得对投标文件做实质性修改。

4.1、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、开标一览表、废标情况说明、评标标准或评标因素一览表、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明和询标记录等。

6、评标委员会按照本办法，对进入细致评标的投标文件进行独立评标打分，依据投标人得分高低确定其排名次序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

- 三、评标标准及说明

3.1、本次评标采用综合评分法，总分为100分。其中投标报价部分30分，技术部分50分，商务部分20分。按供应商须知的规定排列中标资格。排名第一的供应商为第一中标候选供应商，排名第二的供应商为第二中标候选供应商，依此类推。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点后2位。

3.2、某一评委最终评分=投标报价部分+商务技术部分+商务部分。

3.3、有效投标人：指按招标须知规定所有进入详细评审的投标人。

3.4、有效投标报价：指按照招标须知规定，对有效投标人报价进行修正后的报价。

3.5、确定评标基准价：见下表。

3.6、小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.7、最终得分：所有评委最终评分的算术平均值即为该投标人的最终得分。

注：本章内容与招标文件其它内容不一致以本章内容为准。除招标文件特别说明外，其它章节内容仅作为合同谈判的依据，不作为评标依据。

- 评标内容及标准

| 评分因素 | 评分内容 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价（30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30 1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 4.残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 注：投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 技术部分 （50分） | 技术参数响应情况（40分） | 投报的本项目的产品设备性能参数完全符合招标文件要求或优于招标文件要求的得满分40分； 带“★”的技术参数每有一项参数不满足扣5分，分数扣完为止。 未带“★”的技术参数每有一项参数不满足扣3分，分数扣完为止。 | 40 |
|  | 售后服务技术方案（5分） | 售后服务计划（包括服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问题时间、保障措施等）全面、详尽、符合项目特点，完全满足项目要求的，得 5分；不全面、不详尽或者保障措施欠充分、欠可靠、欠有效的，得 2 分；不符合项目特点、无法保障货物正常运行和维护的，得 1 分。 | 5 |
|  | 备品备件保障措施（5 分） | 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求的，得 5分；基本满足项目要求的，得 2 分；部分满足项目要求的，得1分。 | 5 |
| 商务部分 （20分） | 企业业绩（2 分） | 投标人 (或生产厂家) 自2020年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）完成的类似设备供货业绩，每提供一份业绩得 1 分，最多得2分。（须提供业绩对应的合同协议书复印件，否则不得分。） | 2 |
|  | 技术人员保障（2 分） | 供应商提供2名工程技术人员的得 2 分。 注：同一人员具有多项证书的不重复计分。（投标文件中须提供人员资格证书或工作证复印件，否则不得分。） | 2 |
|  | 优惠承诺（5分） | 内容充分、明确，可行性较强、有实质性优惠承诺且较多，得 5分；有实质性优惠承诺但较少，得2分；内容基本完整，可行性一般，优惠承诺少或缺乏实质性，得1分 | 5 |
|  | 培训计划（6分） | 人员培训：投标方在设备安装前和安装调试中对用户相关人员进行技术免费培训 3次及以上，并提供培训资料；提供现场操作使用培训，保证操作人员能掌握常规的操作使用；培训方案内容详实具体，培训时长充分且高效、人数充足，满足项目实施的得6分；有较具体的培训方案，内容较详实，培训时长基本满足项目需求、人数基本满足项目实施的得2分；培训方案欠完备，内容一般，培训时长及人数基本满足需求的为第三档得1分。 | 6 |
|  | 综合评议 （5分） | 评标委员会根据投标人投标文件的完整性，商务响应及技术应答具体、详实等得5分，基本具体、详实等得2分。完整度欠缺，不够详实得1分。 | 5 |
| 特别提醒： 1.评标专家应严格按照本章的规定进行评审，不得失职或超越权限评议，否决投标文件时应在报告中详细说明事项、原由及违反文件的具体条款、具体细则，对违反程序造成无故流标的，依据政府采购法实施条例第七十五条之规定，未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准的，将有可能受到财政或监督部门的警告或处理。 2.评审专家在技术要求评审时应先核对投标人的技术偏离表，评审以投标人提供的生产厂家或第三方技术支持资料为准（包括但不仅限于技术白皮书、检测报告、注册证、注册登记表、宣传页、官网截图等）。如无依据或依据不充分或出现弄虚作假行为的，该投标人的全部技术分值为零。 3.各投标人须仔细对照本文件技术部分要求填写技术偏离表，严禁虚假描述、虚假承诺，凡现场发现并核实属虚假承诺、虚假描述的该技术部分总得分按零分处理，公示期内拟中标公司如被举证虚假承诺、虚假描述的，经核证属实的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。涉及虚假承诺、虚假描述的投标人，将承担因此造成的一切责任及后果，包括但不仅限于赔偿所有经济损失、纳入黑名单三年内不得参与业主单位所有项目投标等后续处罚。 4.本项目所涉及到的各种证明材料、业绩等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。 |  |  |  |

- 第五章、政府采购合同（仅供参考）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

甲方（采购单位）：

乙方（供货单位）：

根据                          项目  ，采购项目编号：       中标结果，订立本合同，双方应共同遵守：

甲方采购物品内容的成交价格 （中标价：）

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含设备费、运输费、培训费、税金等全部费用，甲方不再另外承担任何费用。

第二条 物品的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。

3、乙方所交物品必须与标书要求一致，应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务，免费保修期限年，终身免费维修，期满后只收取配件成本费。

4、乙方售后服务响应时间：，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

5、如因乙方物品质量的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条交付和验收

1、交付时间：；交付地点（合同履行地点）：。

2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责甲方人员的操作培训及外出培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止；负责提供物品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方于该设备安装调试正常运转（工作人员能熟练操作）后组织验收。验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明），使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证（含完整资质材料）。

（2）设备（产品）质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

第四条 货款的结算

1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2、结算方式：在合同签订后7日内支付合同金额的50%预付款;待设备安装验收合格后支付合同金额的40%,剩余10%作为质量保证金,在验收合格满壹年后7日内付剩余10%质保金。

第五条 乙方的违约责任

1、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责更换新机，并承担由此而支付的实际费用；

2、乙方如不能按合同规定时间全部或部分交货使机器不能正常运行，按每日应当收益的测算金额赔付甲方。（以设备论证报告的数据为准）

第六条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照同期银行基准贷款利率向乙方支付违约金。

2、甲方违反合同规定无理由拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条 不可抗力因素

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从鉴定的结论；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

第九条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将追究过错方刑事责任和经济责任。

第十条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十一条 附则

1、本合同一式肆份，甲方、乙方各执两份，具有同等效力。

2、本合同自签订之日起生效。

甲方：                                乙方：

法定代表人：                          法定代表人：

电话：

身份证号：

开户银行：

委托代理人：                          账    户：

委托代理人：

电话：

身份证号：

签约地址：

签约时间：    年   月   日

- 第六章、投标文件格式

- 投标文件封面（格式）

（项目名称）       标段

投 标 文 件

采 购 编 号：

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：（全称并加盖电子签章）

日 期 ：

目    录

一、投标函

二、开标一览表（格式）

三、投标报价明细表（格式）

四、投标设备参数偏离表

五、法定代表人身份证明（格式）

六、法定代表人授权书（格式）

七、证明文件（格式）

八、抵制商业贿赂承诺

九、招标代理服务费承诺函

十、技术部分

十一、政府采购政策

- 一、投标函

致：（采购人名称）：

（供应商名称）现委托 （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的项目  （采购编号：  ）的投标，投标报价（大写）     （￥   ），交货期：签订合同后   日历天内完成供货及安装调试验收，交货质量   ，质保期   。现正式在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统中提交投标文件：

1、开标一览表。

2、投标报价明细表。

3、证明文件。

4、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在招标文件中规定的开标日起90日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

5、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

7、如果我方存在供应商须知第9.4项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

8、如果发生供应商须知第26.4.1、26.4.2项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

9、如果被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

10、如果被确定为中标供应商，我方同意在领取中标通知书之日起日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

11、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：   。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  邮编：

电话：  传真：

供应商：（全称并加盖电子签章）

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

年 月 日

​

- 二、开标一览表（格式）

| 项目名称 |  |  | 标段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |  |
| 投标报价 | （大写）： |  |  |  |
|  | （小写）： |  |  |  |
| 核心产品名称 |  |  |  |  |
| 核心产品产品品牌 |  |  |  |  |
| 核心产品产品生产厂家 |  |  |  |  |
| 核心产品产品设备产地 |  |  |  |  |
| 核心产品产品规格型号 |  |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或供应商代表电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、质量检测费、税费、售后服务费及其他一切费用的总和。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：（全称并加盖电子签章）

年 月 日

- 三、投标报价明细表（格式）

项目名称：

采购编号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

注：投标人可根据需要自行填报，不适用的格式部分可自行删除。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：（全称并加盖电子签章）

年 月 日

- 四、投标设备参数偏离表

| 序号 | 招标文件参数 | 投标文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ………. | ………… | …………… |  |

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：（全称并加盖电子签章）

年 月 日

- 五、法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

地址：

成立时间：  年    月    日

经营期限：

姓名：   ，性别：   ，年龄：    ，职务：    系 （供应商名称）   的法定代表人，联系电话：    ，电子邮箱：    。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供应商：（全称并加盖电子签章）

年 月 日

- 六、法定代表人授权书（格式）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）    （联系电话：   电子邮箱：  ）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加项目（采购编号：   ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

- 七、证明文件

（一）招标文件中要求的资格证明文件（加盖电子签章）

（二）供应商需要提供的其他文件和说明（格式自拟。加盖电子签章）

- 八、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：（采购人名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：（全称并加盖电子签章）

年 月 日

- 九、招标代理服务费承诺函

致：

我单位在参加       （项目名称） 的投标活动中，郑重承诺如下：

我单位若在本项目招标中获取中标，保证在中标公告发布后5个工作日内，按照招标文件中的规定，以支票、银行转账、汇票或现金形式，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：（全称并加盖电子签章）

年 月 日

- 十、技术部分

各供应商根据项目实际情况及评分办法要求自行编写

- 十一、政府采购政策

- （一）关于小、微企业及产品（如有）

1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子签章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （二）关于节能产品、环境标志产品（如有）

执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求

- （三）关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

- （四）关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

年月日

- （五）其他政府采购政策及证明材料（如有）

- 平顶山银行“银政易贷”贷款简介

平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。

为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。

“银政易贷”团队联系人及联系方式：

余梦丽：0375-2980538

- 政府采购合同融资试点单位工商银行

- 平顶山分行

中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。

工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对投标人资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。

工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。

工行平顶山分行联系人;

| 联系单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 政采贷专营团队 | 卢文旭 | 0375-2763835 |
| 政采贷专营团队 | 好金斗 | 0375-2763881 |

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。